ГОСТ Р 51318.22 - 2006

Приложение А

(обязательное)

Определение затухания альтернативных измерительных площадок

А.1 Метод измерения затухания площадки

Передающую антенна перемещают  в испытуемом объеме в обеих поляризациях: горизонтальной и вертикальной как показано на рисунке А.1 (см. ( 8 ().  Рекомендуемый минимальный испытуемый объем включает в себя позиции, определенные горизонтальной поверхностью испытательного стола размером 1 х 1,5 м при его вращении вокруг центра, и вертикальными границами, определенными высотой настольного и напольного испытуемого оборудования, которая для типичных образцов   ИО равна 1,5 м или менее  (см. рисунок А.2).  Для некоторых площадок может потребоваться испытуемый объем, превышающий  рекомендуемый, в зависимости от габаритов оборудования, подлежащего испытаниям. 

Измерения проводят с использованием широкополосных антенн, измерительное расстояние измеряют между центрами антенн. Приемную и передающую антенны располагают так, чтобы их элементы были параллельны друг другу и перпендикулярны   к оси  измерения. Высоту антенн  измеряют  между  пластиной заземления и центрами антенн. 

А.1.1 Вертикальная поляризация 
При        вертикальной           поляризации       высота     передающей      антенны  

73

ГОСТ Р 51318.22 - 2006

должна   быть  1 м  (расстояние     между  нижним    концом    антенны   и  пластиной   заземления   должно быть  не   менее  0,25 м ).

Измерения также проводят при высоте передающей антенны 1,5 м при любом из следующих условий:

а) ожидаемая высота ИО  -  более 1,5,  но менее 2 м;

б) верхний конец передающей антенны, расположенной на высоте 1 м, не  выходит  за  пределы   90 %  ожидаемой высоты ИО.

Передающую антенну в вертикальной поляризации  в четырех позициях на конкретной  высоте  размещают: 

1 точно в центре поворотного стола (см. примечание 1);

2 на расстоянии 0,75 м спереди от центра поворотного стола и перед приемной антенной (на линии, являющейся осью измерений, проведенной между центром поворотного стола и приемной антенной);

3 на расстоянии 0,75 м сзади от центра поворотного стола в удалении от приемной антенны, если  эта позиция не находится на расстоянии менее 1 м от вертикальных поверхностей, обладающих свойствами диэлектрика (см. примечание 2);

4 в двух позициях на расстоянии 0,75 м с каждой стороны центра (лежащих на линии, проведенной через центр  поворотного стола перпендикулярно к линии между центром поворотного стола и приемной антенной).

Измерения нормализованного затухания площадки при вертикальной поляризации проводят при постоянных  расстояниях  между приемной и передающей антеннами,   используя  таблицу А.1. Приемную  антенну   передвигают  к   ближайшей 

74

ГОСТ Р 51318.22 - 2006

точке измерения  по линии к центру поворотного стола,  соблюдая соответствующее расстояние.   

Если максимальная высота ИО  равна  1,5 м,  проводят не менее четырех измерений при вертикальной поляризации (четыре позиции по горизонтали с одной высотой)    (см.  рисунок А. 2а).

А.1.2   Горизонтальная  поляризация
Измерения нормализованного затухания площадки при горизонтальной поляризации проводят при двух высотах передающей антенны.  Меньшая высота центра антенны должна быть  1 м, большая - 2 м  (см. таблицу А.1). Измерения проводят на двух высотах антенны на следующих позициях:

1 точно в центре поворотного стола;

2 на расстоянии 0,75 м спереди от центра поворотного стола перед приемной антенной;

3 на расстоянии 0,75 м сзади от центра поворотного стола в удалении от приемной антенны, если  эта позиция не находится на расстоянии менее 1 м от вертикальных поверхностей, обладающих свойствами диэлектрика  (см. примечание 2);

4 в двух позициях с каждой стороны центра поворотного стола, так, чтобы расстояние между концом  антенны  и вертикальной  линией, проведенной через центр поворотного стола, было 0,75 м. В измерениях в указанных двух позициях   нет    необходимости,      если       антенна,       установленная       в              центре    

75

ГОСТ Р 51318.22 - 2006

поворотного   стола,   занимает     90  %   ширины  испытательного объема.  Если элементы антенн,  расположенных в указанных двух позициях  (при  достаточной длине элементов антенн),   занимают  центр  поворотного стола,   измерения  при расположении антенны в   центре поворотного стола  не проводят.

Рекомендации  по       применяемой  высоте  антенн  основаны  на   высоте  ИО  не более  2 м и использовании   типичных   широкополосных   антенн. Испытания оборудования, высота которого превышает  2 м  или  с горизонтальными размерами, превышающими  1 х 1,5 м, могут потребовать большей высоты размещения передающей антенны и больших удалений антенны от центра поворотного стола. Значения  нормализованного затухания для некоторых геометрий измерительных площадок, отличающихся от установленных в настоящем стандарте, приведены  в ( 8 (.
Если максимальный горизонтальный размер ИО равен 1,5 м, необходимо проводить не более четырех измерений  при горизонтальной поляризации (две позиции по горизонтали при двух высотах) (см. рисунок А.2б).

76

ГОСТ Р 51318.22 - 2006
П р и м е ч а н и я

1 Для измерительных площадок без поворотного стола понятие «центр» относится к центру поверхности испытательного стола размерами 1  х  1,5 м.

2   Размещение ИО  вблизи от предметов, обладающих свойствами диэлектрика, приводит к изменениям распределения токов, что может оказать влияние на характеристики излучения  оборудования   при указанном расположении. При размещении ИО вблизи диэлектрических предметов необходимы дополнительные измерения затухания измерительной площадки.

77


                                                                                                   

 ГОСТ Р 51318.22 - 2006

Таблица А.1 - Нормализованное затухание площадки АN , дБ,  для рекомендуемых поляризаций   при    использовании    широкополосных   антенн


	Поляризация
	Горизонтальная
	Вертикальная


	R , м
	3
	3
	10
	10
	30
	30
	3
	3
	10
	10
	30


	h1 , м
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	1,5
	1
	1,5
	1


	h2 , м
	1-4
	1-4
	1-4
	1-4
	1-4
	1-4
	1-4
	1-4
	1-4
	1-4
	1-4


	F,  МГц
	АN ,  дБ


	30
	15,8
	11,0
	29,8
	24,1
	47,7
	41,7
	8,2
	9,3
	16,7
	16,9
	26,0


	35
	13,4
	8,8
	27,1
	21,6
	45,0
	39,1
	6,9
	8,0
	15,4
	15,6
	24,7


	40
	11,3
	7,0
	24,9
	19,4
	42,7
	36,6
	5,8
	7,0
	14,2
	14,4
	23,5


	45
	9,4
	5,5
	22,9
	17,5
	40,7
	34,7
	4,9
	6,1
	13,2
	13,4
	22,5


	50
	7,8
	4,2
	21,1
	15,9
	38,8
	32,9
	4,0
	5,4
	12,3
	12,5
	21,6


	60
	5,0
	2,2
	18,0
	13,1
	35,7
	29,8
	2,6
	4,1
	10,7
	11,0
	20,0


	70
	2,8
	0,6
	15,5
	10,9
	33,0
	27,2
	1,5
	3,2
	9,4
	9,7
	18,7


	80
	0,9
	-0,7
	13,3
	9,2
	30,7
	24,9
	0,6
	2,6
	8,3
	8,6
	17,5


	90
	-0,7
	-1,8
	11,4
	7,8
	28,7
	23,0
	-0,1
	2,1
	7,3
	7,6
	16,5


	100
	-2,0
	-2,8
	9,7
	6,7
	26,9
	21,2
	-0,7
	1,9
	6,4
	6,8
	15,6


	120
	-4,2
	-4,4
	7,0
	5,0
	23,8
	18,2
	-1,5
	1,3
	4,9
	5,4
	14,0


	125
	-4,7
	-4,7
	6,4
	4,6
	23,1
	17,6
	-1,6
	0,5
	4,6
	5,1
	13,6


	140
	-6,0
	-5,8
	4,8
	3,5
	21,1
	15,8
	-1,8
	-1,5
	3,7
	4,3
	12,7


	150
	-6,7
	-6,3
	3,9
	2,9
	20,0
	14,7
	-1,8
	-2,6
	3,1
	3,8
	12,1


	160
	-7,4
	-6,7
	3,1
	2,3
	18,9
	13,8
	-1,7
	-3,7
	2,6
	3,4
	11,5


	175
	-8,3
	-6,9
	2,0
	1,5
	17,4
	12,4
	-1,;
	-4,9
	2,0
	2,9
	10,8


	180
	-8,6
	-7,2
	1,7
	1,2
	16,9
	12,0
	-1,3
	-5,3
	1,8
	2,7
	10,5


	200
	-9,6
	-8,4
	0,6
	0,3
	15,2
	10,6
	-3,6
	-6,7
	1,0
	2,1
	9,6


	250
	-11,7
	-10,6
	-1,6
	-1,7
	11,6
	7,8
	-7,7
	-9,1
	-0,5
	0,3
	7,7


	300
	-12,8
	-12,3
	-3,3
	-3,3
	8,7
	6,1
	-10,5
	-10,9
	-1,5
	-1,9
	6,2


	400
	-14,8
	-14,9
	-5,9
	-5,8
	4,5
	3,5
	-14,0
	-12,6
	-4,1
	-5,0
	3,9


	500
	-17,3
	-16,7
	-7,9
	-7,6
	1,8
	1,6
	-16,4
	-15,1
	-6,7
	-7,2
	2,1


	600
	-19,1
	-18,3
	-9,5
	-9,3
	0,0
	00
	-16,3
	-16,9
	-8,7
	-9,0
	0,8


	700
	-20,6
	-19,7
	-10,8
	-10,6
	-1,3
	-1,4
	-18,4
	-18,4
	-10,2
	-10,4
	-0,3


	800
	-21,3
	-20,8
	-12,0
	-11,8
	-2,5
	-2,5
	-20,0
	-19,3
	-11,5
	-11,6
	-1,1


	900
	-22,5
	-21,8
	-12,8
	-12,9
	-3,5
	-3,5
	-21,3
	-20,4
	-12,6
	-12,7
	-1,7


	1000
	-23,5
	-22,7
	-13,8
	-13,8
	-4,5
	-4,5
	-22,4
	-21,4
	-13,6
	-13,6
	-3,6



78

ГОСТ Р 51318.22 – 2006

   Окончание  таблицы  А.1

	     П р и м е ч а н и е  -  Значения   приведены   для   антенн,   расположенных    на   расстоянии   не   менее    0,25 м   между     нижним      концом   антенны   и     землей  при размещении    центра    антенны    на     высоте    1 м    при    вертикальной    поляризации


	


[image: image1.png]



79

ГОСТ Р 51318.22 – 2006
[image: image2.png]



Высоту

установки

изменяют от 

1 до 4 м
Направление

перемещения 

антенны для

обеспечения

постоянного

расстояния R
 p – точки размещения измерительных антенн,  находящихся на окружности, описываемой крайней точкой ИО  при вращении на 360 0 ; h 1 – высота  передающей  антенны  ( h 1  =  1  и  1,5 м);  R  - расстояние между вертикальными проекциями  центров передающей и приемной антенн 
а -  Расположение антенн при вертикальной поляризации

[image: image3.png]S Y




Высоту

установки

изменяют от 

1 до 4 м

Направление

перемещения 

антенны для

обеспечения

постоянного

расстояния R
p – точки размещения измерительных антенн,  находящихся на окружности, описываемой крайней    точкой    ИО    при     вращении   на 360 0 ;    h 1 – высота      передающей            антенны  ( h 1  =  1  и  1,5 м);   R  - расстояние между вертикальными проекциями  центров передающей и приемной антенн 
б -  Расположение антенн при горизонтальной поляризации
Рисунок А.1 – Типичное расположение антенн  при измерении затухания альтернативной измерительной  площадки

80

[image: image4.png]S Y



ГОСТ Р 51318.22 – 2006
Высоту

установки

изменяют от 

1 до 4 м

Направление

перемещения 

антенны для

обеспечения

постоянного

расстояния R
R  - расстояние между вертикальными проекциями  центров передающей и приемной антенн
а -  Расположение антенн при вертикальной поляризации (испытуемый объем размерами не более 1 (глубина) х 1,5 (высота),  м,  при расстоянии от задней границы объема до ближайшей точки конструкции способной вызвать нежелательные отражения более 1 м)
[image: image5.png]Timcoseti getextop

1

Ja TI3 < ropue1 C37 Her

Iz 115 < soprmr K137 BT

Keasmmncoss i fetextop

pig Her

2 (KIT3 < ropaaet KII37 01

KIT3 < mopwer C37 SHET
g ——

!

PIEY [C3 < Hopae1 C37 Her

Moo He npoxomur





Высоту

установки

изменяют от 

1 до 4 м

Направление

перемещения 

антенны для

обеспечения

постоянного

расстояния R
R  - расстояние между вертикальными проекциями  центров передающей и приемной антенн

б -  Расположение антенн при горизонтальной поляризации (испытуемый объем размерами не более 1 (глубина) х 1,5 (высота), м,   при расстоянии  от задней границы объема до ближайшей точки конструкции, способной вызвать нежелательные отражения более 1 м)

Рисунок А.2 – Типичное расположение антенн при измерении затухания альтернативной площадки для минимального рекомендуемого объема

81

ГОСТ Р 51318.22 - 2006

Приложение Б

(обязательное)

Алгоритм принятия решения при измерениях с применением  пикового  детектора

Для уменьшения времени проведения испытаний ОИТ при измерениях кондуктивных ИРП на зажимах и портах связи в полосе частот от 0,15 до 30 МГц могут использоваться измерители ИРП с пиковым детектором. При их использовании окончательное решение о результатах  испытаний может быть принято с применением приведенного ниже алгоритма.

Анализаторы спектра или измерительные приемники, имеющие высокочастотные преселекторы,  автоматически следящие за частотой, сканируемой анализатором спектра или приемником, должны иметь время обработки на каждой частоте  достаточное для того,  чтобы избежать амплитудных ошибок при измерениях ИРП.

Кроме того, для исключения влияния на результаты измерений  ширина полосы видеотракта в анализаторе спектра должна быть не менее ширины полосы пропускания измерителя ИРП.

82

ГОСТ Р 51318.22 - 2006


ПЗ  - пиковые значения;   КПЗ  - квазипиковые значения;   СЗ  - средние значения

Рисунок Б.1 - Алгоритм принятия решения при измерениях пиковых значений ИРП

83

� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





Соответствует 





Не


соответствует








_1218281278

