ГОСТ Р 51318.22-200   (СИСПР 22:2005)


ГОСТ Р 51318.22 - 2006

[image: image3.png]TIpOBO K UERTPRTLHOMY MPOBORNNEY Meranmuseciutt xopryc BIICC
KoaxcHansHuH pasben
1o

Koaxcnan:nui kabens

[EEepyTe——
xabetent
Ly

o

Koaxcnan:Huf kabens

Hzonupyiomas

preere Koaxcuan:Huf paseent

Coegnmene ¢ sxpanon
KoBKCHATEHOTo Kabena
Tlposor x skpaty
xabens




[image: image4.png]Musnatopusi
KoaKCHAT R Kabems Meranmmsecini xopnye SIICC

Koaxcnaneneii passem
o BIICC ¢ KoaKtHATLHEIM Kabenem

7o o

Koaxcuans nai xabems
Hmonnpyiomas nuacTasa,
myar C< 1 med

Koaxcnan:Huf kabens

Koaxcnans mii passent

100 O
@epprtosite Topon

Coepurenie ¢ sxpanom
KoakcHATEHOTO Kabena




Rx – вход измерителя ИРП;

Дроссель  общего  несимметричного режима  L1 = 2 ( 7 мГн;

ПО – подключаемое оборудование;

ИО –испытуемое оборудование;

                 П р и м е ч а н и е - Номинальный коэффициент калибровки (9.6.2, перечисление д))  должен  быть равен 9,5 дБ

         Рисунок Г.8 - ЭПСС, применяемый с коаксиальными кабелями, использующий внутренний дроссель общего несимметричного режима, образованный бифилярной намоткой изолированных проводов, один из которых соединен с центральным проводником, а другой  - с экраном коаксиального кабеля, на общий магнитный сердечник (например ферритовый тороид)
                                                                                                                                        103


ГОСТ Р 51318.22 - 2006
[image: image5.png]Crrman:sie mposoma (1 nposoRos)
Meranmreciani xoprye STICC

OxpasupopanHii pasbent

SIICC ¢ sxpanupomanKsim
) xabenem 0
MHoronpoBoRHHKOBEH

MHoronpoBogHHKOBH
sKpanMpoBaRHEE Kabems

SKpaRupoBaRHE Kabems

Haonnpyioman nnacTana

DxpasuposanHLi pasbent

Coeguenne ¢ sxpanom xabens





ПО- подключаемое оборудование;

ИО – испытуемое оборудование;

Rx – вход измерителя ИРП;

Дроссель  общего  несимметричного режима  Lcm > 9 мГн,  паразитная  емкость С < 1 пкФ

П р и м е ч а н и я

1  Номинальный коэффициент калибровки (9.6.2, перечисление д)) должен быть равен 9,5 дБ.

2   Для полного соответствия требованиям, предъявляемым к ЭПСС, необходимо применять большее число ферритовых тороидальных сердечников

                Рисунок Г.9 – ЭПСС, применяемый с коаксиальными кабелями, использующий внутренний дроссель общего несимметричного режима, образованный намоткой миниатюрного коаксиального кабеля (миниатюрный коаксиальный кабель с полужестким сплошным медным экраном или миниатюрный коаксиальный кабель с экраном в виде двухслойной оплетки) на ферритовый тороид

104

ГОСТ Р 51318.22 - 2006

[image: image6.png]Dxpasuposanusi pavsent
1o

MHorompoBoRHMKOBH
SKpARUpPOBAHKELH Kabems

Msonmpyiomas nnacia,
kT C< 1 mcd

Coeguente ¢ sxpanom xabens

MroronposogHmKOBE
sxpanpoBaRHEE Kabems

SIICC ¢ supannpomanmsim
Xabenem

Lcm

EN=R=]

100 Oy PepprTORSIE ToponAN

Meranmreciai xoprye SIICC

o

MHOTOMpOBORHMKOB
sxpanMpoBaRHE Kabems

DxpasupopanHsi pavsent




ПО- подключаемое оборудование;

ИО – испытуемое оборудование;

Rx – вход измерителя ИРП;

Дроссель  общего  несимметричного режима L1 = (n +1) ( 7 мГн, где  n – число сигнальных проводов

Примечание - Номинальный коэффициент калибровки (9.6.2, перечисление д)) должен быть равен 9,5 дБ.

         Рисунок Г.10 -  ЭПСС, применяемый  с многопроводными  экранированными кабелями, использующий внутренний дроссель общего несимметричного режима, образованный бифилярной намоткой из многочисленных изолированных сигнальных проводов и изолированного провода, соединенного с экраном кабеля, и намотанный на общий магнитный сердечник (например ферритовый тороид)

105

ГОСТ  Р 51318.22 - 2006

[image: image7.png]



ПО- подключаемое оборудование;

ИО – испытуемое оборудование;

Rx – вход измерителя ИРП;

Дроссель  общего  несимметричного режима    Lcm > 9 мГн,    общий паразитный шунт С < 1 пкФ

Примечания

1  Номинальный коэффициент   калибровки (9.6.2, перечисление д)) должен быть равен 9,5 дБ.

2   Для полного соответствия требованиям, предъявляемым к ЭПСС, необходимо применять большее число ферритовых тороидальных сердечников

Рисунок Г.11 – ЭПСС, применяемый с многопроводными  экранированными кабелями и использующий внутренний дроссель общего несимметричного режима, образованный намоткой многопроводного   экранированного  кабеля на ферритовые тороиды

106

ГОСТ Р  51318.22 - 2006

Приложение Д

(справочное)

Параметры сигналов на портах связи

Д.1 Общие положения

Настоящий  стандарт не устанавливает  уровни симметричных напряжений и токов полезных сигналов. 

Тем не менее максимальные допустимые уровни симметричных напряжений и токов сигналов, которые могут присутствовать на портах связи ОИТ, зависят  от электрической симметрии (затухания продольного перехода) портов связи, кабелей или сетей, к которым их подключают. Полезные сигналы не должны появляться в виде недопустимых ИРП на общем несимметричном сопротивлении относительно земли.

Затухание продольного перехода порта связи, кабеля или сети приводит к тому, что определенная часть симметричного напряжения сигналов на указанном порте, в кабеле или сети преобразуется в общие несимметричные напряжения и токи  ИРП, для которых установлены нормы в настоящем стандарте. Указанные ИРП (иногда их называют помехами антенного режима, так как они являются источником радиопомех, излучаемых в окружающее пространство), должны быть ограничены до минимума. Общие несимметричные напряжения и токи ИРП, возникающие на номинально симметричном порте связи или в линии передачи, например в витой паре проводов, должны контролироваться и ограничиваться вне зависимости от  проведения   мероприятий   по   экранированию   порта   или   линии   передачи.   

107

ГОСТ Р 51318.22 - 2006

Если  применяется экранированная среда, то недостатки самого экрана и соединителей экрана могут привести к значительным электрическим неоднородностям, при этом часть общих несимметричных напряжений и токов ИРП, создаваемых в среде экрана  появляются вне экрана.

Допустимые значения симметрии и затухания продольного перехода, приводимые в различных технических  документах,  относящихся  к сетям связи, основаны на характеристиках качества передачи полезного сигнала и уровнях перекрестных помех в сетях и необязательно относятся к контролю за общими несимметричными напряжениями и токами ИРП,   нормы которых установлены в настоящем стандарте.

Для того, чтобы  соблюдение технических требований, предъявляемых к сетям связи,   не привело  к созданию недопустимых электромагнитных помех, необходимо требования электромагнитной совместимости к некоторым критическим параметрам рассматривать также при разработке стандартов для сетей связи.

Для обеспечения  требований электромагнитной совместимости сетей связи, использующих в качестве среды распространения витые пары, наиболее важными считают следующие параметры:

- уровни симметричных напряжений и токов полезных электрических сигналов;

- спектральные характеристики  полезных сигналов;

- проект протокола  полезных  сигналов;

- электрическую симметрию и затухание продольного перехода среды передачи  полезных сигналов по месту установки оборудования; 

108

ГОСТ Р 51318.22 - 2006

- электрическую  симметрию и затухание продольного перехода  портов связи в оборудовании, которое будет подключаться к средам передачи;

- ожидаемые полные сопротивления (симметричное и общее несимметричное) среды, в которой будут передаваться полезные сигналы;

- полные сопротивления (симметричное и общее несимметричное) на портах связи оборудования; 

- ожидаемую  эффективность экранирования соединителей и линий передачи.  

Вопрос о влиянии уровней симметричных напряжений полезных сигналов на результирующие несимметричные напряжения ИРП нуждается в некотором уточнении. При отсутствии нелинейностей общие несимметричные напряжения и токи  ИРП, возникающие в результате преобразования симметричных напряжений полезных сигналов из-за недостаточной симметрии портов связи или линий передачи, пропорциональны уровням полезных сигналов. Спектральные характеристики и протоколы полезных сигналов также оказывают значительное влияние на уровень общих несимметричных напряжений  ИРП, появляющихся в  средах передачи. При определенной скорости передачи данных менее вероятно, что  полезный сигнал высокого уровня с линейным кодированием, разработанным для передачи  в широкой полосе частот, создает  общие несимметричные напряжения ИРП, более неприемлемые,  чем сигнал с линейным кодированием, мощность которого концентрируется в узкой спектральной полосе или полосах частот.

Выбор  протоколов  сигналов может существенно повлиять на их спектральные 

109

ГОСТ Р 51318.22 - 2006

характеристики. Форматы разделителей начала и конца комбинации, разрядов кадровой синхронизации, комбинации разрядов символов и, в конечном итоге,  схема протоколов управления доступом в значительной степени влияют на концентрацию мощности полезных  сигналов в узких спектральных полосах при различных рабочих состояниях сетей связи (периоды высокой нагрузки, низкой нагрузки, молчания). Если уровни общих несимметричных напряжений ИРП, создаваемые полезными сигналами в сети, должны быть минимизированы, необходимо избегать создания форм сигналов с высокой частотой повторения, сохраняемой  в течение длительных периодов времени.

Д.2  Оценка уровней общих несимметричных напряжений и токов ИРП

Оценка уровней общих несимметричных напряжений и токов ИРП, создаваемых за счет преобразования симметричных напряжений полезных сигналов в линии передачи, возможна, если известны соотношения между важнейшими электрическими и спектральными параметрами. В частности, можно оценить максимальные допустимые уровни симметричных  напряжений и токов полезных сигналов с тем, чтобы ИРП, создаваемые этими сигналами, не превышали норм  общего несимметричного напряжения и тока ИРП. 

Рассмотрим соединенные вместе в локальной сети номинально симметрич​ный порт связи и номинально симметрированную неэкранированную витую пару, нагруженную на ее характеристическое  полное  сопротивление.  Предположим, что 

110

ГОСТ Р 51318.22 - 2006

один из  элементов имеет значительно более низкое затухание продольного перехода (ЗПП). Уровни общего несимметричного напряжения и тока  ИРП, создаваемых в результате преобразования симметричного напряжения полезного сигнала, могут быть приближенно  выражены через ЗПП:  

- при оценке общего несимметричного тока I ОН, вызываемого симметричным напряжением сигнала U c   

IОН (дБ(мкА)  (  Uc (дБ(мкВ) ( ЗПП (дБ) ( 20 lg (2 Zо   ·  
[image: image1.wmf]H

o

B

H

4

Z

Z

Z

Z

+

+

(;      (Д. 1)

- при оценке общего несимметричного напряжения U OH, вызываемого симметричным напряжением  сигнала Uс 

UOH (дБ(мкВ))  (  Uс  (дБ(мкВ) ( ЗПП (дБ) ( 20 lg (
[image: image2.wmf])

Z

Z

(

Z

)

Z

Z

(

Z

H

o

H

B

H

o

4

2

+

+

(,        (Д. 2)
    где Zо  -   полное сопротивление на порте полезного  сигнала;

Zн  - общее несимметричное полное сопротивление для одного из двух элементов, подключенных к локальной сети в приведенном выше выражении,  имеющего меньшее  значение  затухания продольного перехода;

Zв - общее несимметричное полное сопротивление для второго из двух элементов, подключенных к локальной сети в приведенном выше примере, имеющего большее значение затухания продольного перехода.

111

ГОСТ Р 51318.22 - 2006

В приведенных выше выражениях предполагается, что оба элемента локальной сети имеют полное сопротивление, равное Zо. Устанавливая в этих выражениях уровни общего несимметричного напряжения и тока равными нормам ИРП на портах связи, можно оценить максимальные допустимые уровни симметричных напряжений полезных сигналов. 

При использовании выражений (Д.1), (Д.2) следует помнить, что нормы общего несимметричного напряжения и тока ИРП установлены в настоящем стандарте применительно к определенной ширине полосы пропускания измерителя ИРП (например, 9 кГц) и использованию определенного типа детектора (квазипикового или средних значений). Поэтому при заданных значениях затухания продольного перехода  максимальные допустимые уровни симметричных напряжений сигналов, оцениваемые с помощью приведенных выше выражений, определяют для той же ширины полосы пропускания измерителя ИРП при раздельных измерениях с использованием тех же типов детекторов.

112
                                                                                                        ГОСТ Р 51318.22 - 2006

Приложение Е

(справочное)

Обоснования методов измерения ИРП на портах связи

Е.1 Нормы

Нормы напряжения и тока ИРП  на портах связи  установлены для суммарного  общего несимметричного полного сопротивления, модуль которого равен 150 Ом, представляющего собой нагрузку порта, связанного во время измерений с подключаемым оборудованием. Такое нормирование необходимо для получения воспроизводимых результатов измерений независимо от неопределенного общего несимметричного полного сопротивления на портах подключаемого оборудования  и  ИО.

В общем случае суммарное  общее несимметричное полное сопротивление, которое ИО «видит» на порте, связанном с подключаемым оборудованием, не может иметь определенного значения, если не используется УСР / ЭПСС. Например, если ПО расположено вне экранированного испытательного  помещения, общее несимметричное полное сопротивление для порта связи ИО может быть определено как сопротивление проходного фильтра между измерительной установкой и окружающей обстановкой. Фильтр типа  П имеет низкое общее несимметричное полное сопротивление,  тогда как фильтр типа  Т имеет  высокое общее несимметричное полное сопротивление. 

113

ГОСТ Р 51318.22 - 2006

Не существует УСР/ЭПСС для всех типов кабелей, используемых ОИТ. Поэтому  должны быть предусмотрены  альтернативные методы испытаний, при которых  УСР/ЭПСС не используются. 

При измерениях ИРП на порте связи  к порту ИО подсоединяется только один кабель,  как показано на рисунках В.1 – В.4.  В. Обычно в ИО имеются и другие порты. В большинстве случаев ИО подключено к электрической сети. Общее несимметричное сопротивление других соединений (включая возможное соединение с заземлением), а также наличие или отсутствие этих соединений во время испытаний может значительно повлиять на результаты измерений. В частности, это относится к ИО небольших размеров. Следовательно, общее несимметричное сопротивление других соединений должно быть зафиксировано во время испытаний оборудования небольших размеров. Кроме испытуемого порта достаточно подключить хотя бы к двум  дополнительным   портам     нагрузки,   имеющие общее несимметричное  сопротивление 150 Ом. Для этих целей могут быть использованы ЭПСС или УСР с портом измерения радиочастотного напряжения, нагруженным сопротивлением 50 Ом.

Устройства связи / развязки, применяемые с неэкранированными симметричными парами,  также должны имитировать  затухание продольного перехода,  типичное для кабелей самой низкой категории (наихудшее ЗПП), определенных для испытуемого порта связи. Введение этого требования объясняется тем, что необходимо учитывать преобразование полезного симметричного сигнала в общий несимметричный сигнал, который может увеличивать излучение ИРП  при применении ИО в реальных 

114

ГОСТ Р 51318.22 - 2006

условиях. Асимметрия относительно земли вводится в ЭПСС намеренно, чтобы получить заданное  значение  ЗПП. Вводимая в ЭПСС асимметрия относительно земли может усилить или исключить  асимметрию ИО. Для определения максимальной эмиссии помех и оптимизации повторяемости испытаний предусматривают  повторные испытания с заданным ЗПП и введением асимметрии в каждом проводе симметричной пары при использовании ЭПСС, соответствующего требованиям 9.6.2. 

Поскольку асимметрия в каждой симметричной паре способствует  увеличению эмиссии кондуктивных ИРП, необходимо учитывать все комбинации асимметрии для всех симметричных пар.

Для одной симметричной пары указанное влияние незначительно, так как  два  провода идут в противоположных направлениях. Для  двух  симметричных пар число  комбинаций нагрузки, влияющих на ЗПП  (т.е. конфигураций при испытаниях) составляет 4. Для четырех симметричных пар число  комбинаций возрастает  до 16.  Учет указанных комбинаций значительно влияет  на время испытаний. При этом  испытания должны проводиться с особой тщательностью и  соответствующим образом документироваться. 

Порт измерения радиочастотного напряжения УСР/ЭПСС, не подключенный к измерителю ИРП,  должен быть нагружен на сопротивление 50 Ом.

Сводные сведения о преимуществах и недостатках  методов измерения общего несимметричного напряжения ИРП,  указанных в приложении В, приведены таблице Е.1.

                                                                                                                                         115
ГОСТ Р 51318.22 – 2006

Таблица Е.1 – Преимущества  и  недостатки  методов измерений, установленных в приложении В

	Метод 

	

	по В.1.1
	по В.1.2
	по В.1.3
	по В.1.4


	
	
	
	


	Преимущества

	

	    Обеспечивает наи-меньшую неопреде-ленность измерений (применим, если в наличии имеются ЭПСС/УСР,   соответствующие установленным требованиям).              

      Должно быть известно и приниматься в расчет значение ЗПП. 

  УСР должно соответствовать минимальному значению ЗПП для испытуемого типа кабеля 
	    Не требует «вме-шательства» в кон-струкцию (за исклю-чением удаления изоляции с экранированного кабеля). Всегда применяется с экранированными кабелями.

      Обеспечивает малую неопределенность измерений для более высоких частот
	  Не требует «вме-шательства» в конструкцию.

   Применим во всех случаях.

   Нет недооценки результатов (оценка наихудшего случая)


	   Не требует «вмешательства» в конструкцию.

   Малая неопреде-ленность измерений (если значение Z2 на рисунках Е.1 и Е.2 может быть при-ведено до (150  ( 20) Ом


	Недостатки

	

	    Не применим во всех случаях (необходимы соответствующие ЭПСС / УСР).

    Необходимо «вме-шательство в кон-струкцию» (подключение соответствующих кабелей).

     Для каждого типа кабеля необходим отдельный ЭПСС или УСР (в результате необходимо иметь большое число различных ЭПСС и УСР).

     Отсутствует  развязка от симметричных сигналов, создаваемых ПО
	    На очень низких частотах (менее 1 МГц) возрастает  неопределенность измерений.

   Необходимо нарушить изоляцию кабеля.

    Пониженная развязка от помех, создаваемых ПО (по сравнению с В.1.1)
	  Возможна переоценка результатов, если  значение Z2 значительно  меньше 150 Ом.

   Увеличивается неопределенность измерений для некоторых экстремальных условий частот и сопротивлений.

   Отсутствует развязка от помех, создаваемых ПО (по сравнению с В.1.1).

   Отсутствует возможность оценить уровень ИРП, возникающих в результате преобразования симметричного сигнала из-за ЗПП в кабеле сети, к которой будет подсоединяться ИО
	   Не может применяться во всех случаях.

    Занимает много времени (индивидуальная подстройка ферритов для каждой частоты измерения).

      Отсутствует развязка от помех, создаваемых ПО (по сравнению с В.1.1).

    Отсутствует возможность оценить уровень ИРП, воз-никающих в результате преобразования симметричного сигнала из-за ЗПП в кабеле сети, к которой будет подсоединяться ИО



116
                                                                                                        ГОСТ Р 51318.22 - 2006

Е.2 Комбинация из токосъемника и емкостного пробника напряжения

Преимущество метода, установленного в В.1.3, заключается в том, что он не требует «вмешательства» в конструкцию для всех типов кабелей. Однако, если общее несимметричное сопротивление, создаваемое ПО  для  порта ИО, не равняется  150 Ом, то использование метода  по В.1.3 обычно  приводит  к завышенным результатам измерений  ИРП,   но никогда не к заниженным   (наихудший случай оценки  помех).

Е.3 Основные положения по конструкции емкостного пробника напряжения

Применение емкостного пробника напряжения для измерения общего несимметричного напряжения ИРП показано на рисунке В.3.  Существуют два подхода к конструкции емкостного пробника напряжения. Для любого из них  при наличии общего несимметричного полного сопротивления,  равного 150 Ом,  емкость  пробника напряжения установленного на кабеле, соединенном с портом ИО, будет являться параллельной нагрузкой по отношению к общему несимметричному полному сопротивлению 150 Ом. 

Емкость пробника по отношению к кабелю, подсоединенному к порту ИО,  должна быть приблизительно равна  5 пФ.

Первый подход к конструкции емкостного пробника напряжения предполагает создание    пробника    в     качестве     устройства,    работа    которого   основана   на 

117

ГОСТ Р 51318.22 - 2006

использовании физического удаления от кабеля, подсоединенного к порту ИО, для получения нагрузки менее 5 пФ. Этот тип емкостного пробника напряжения приведен в  [ 6 ],  подпункт 5.2.2. 

Второй подход к конструкции емкостного пробника  напряжения использует емкостное устройство связи, которое максимально приближено к кабелю, подсоединенному к порту ИО (фактически это устройство находится в физическом контакте с изоляцией кабеля). Стандартный осциллографический пробник напряжения, сопротивлением более 10 Мом  и  емкостью  менее 5 пФ,  устанавливают  последовательно с емкостным устройством связи. Теоретически на емкость пробника по отношению к  кабелю, подсоединенному к порту ИО,   емкостное устройство связи не должно оказывать влияния. На практике из-за физических размеров емкостного устройства связи  параллельно с емкостью пробника возникает  значительная паразитная емкость. В этом случае общая емкость нагрузки будет больше емкости   пробника, и требование иметь параллельную нагрузку менее 5 пФ  не будет выполнено. При использовании этого метода, емкость нагрузки необходимо проверять измерениями.  Емкость нагрузки определяют измерителем емкости, который должен работать в полосе частот от 150 кГц до 30 МГц. Емкость нагрузки измеряют между кабелем, соединенным с портом ИО  (все провода кабеля соединяются вместе в точке соединения с измерителем) и пластиной заземления. При  измерениях  емкости  нагрузки должен использоваться тот же тип кабеля, что и при измерении кондуктивных  ИРП. 

П р и м е ч а н и е - Неопределенность измерений будет наименьшей, если длина

118

ГОСТ Р 51318.22 - 2006

 кабеля между ИО и ПО менее 1,25 м. При больших длинах кабелей могут образоваться стоячие волны, оказывающие негативное влияние на измерения напряжении и тока. При использовании длинных кабелей,  если  не могут быть соблюдены нормы напряжения и силы тока, рекомендуется использовать метод измерения мощности, установленный  в  В 1.5.

Е.4  Комбинирование норм напряжения и тока

Если  суммарное  общее  несимметричное  полное  сопротивление  не  равно 150 Ом,   проводить измерения только напряжения или силы тока из-за значительной неопределенности измерений, обусловленной неизвестными общими несимметричными сопротивлениями не допускается.  Однако если измеряют и напряжение и силу тока при одновременном применении норм напряжения и силы тока, то в результате получают оценку наихудшего случая эмиссии помех,  рассматриваемого  ниже.

Основная схема измерений, применительно к которой установлены нормы общего несимметричного напряжения и тока ИРП,  приведена на рисунке Е.1. Эта схема является эталонной, в отношении которой устанавливаются напряжения и силы тока.  Схемы любых  измерений сравнивают с этой схемой. 

119

ГОСТ Р 51318.22 - 2006

ИО - испытуемое оборудование;  Z1 – общее несимметричное полное сопротивление ИО; U0 –   напряжение  источника ИРП;    U   -  общее несимметричное напряжение ИРП на порте связи; I   -  общий несимметричный ток ИРП на порте связи;  Z2  -  общее несимметричное полное сопротивление нагрузки 

[image: image8.png]Ho

Sranomioe muepese




Рисунок Е.1 – Основная схема  рассмотрения норм при заданном значении общего несимметричного полного сопротивления  равном  150 Ом

Значение Z1 является неизвестным параметром ИО, значение Z2  равно 150 Ом при эталонном измерении. 

Если измерения проводят без определения общего несимметричного полного сопротивления, подключаемого к  ИО, используют  упрощенную  схему,  представленная на рисунке Е.2, где общее несимметричное полное сопротивление Z2 определяется ПО  и может иметь любое значение.  Таким   образом,  Z1  и   Z2        являются в  общем случае, неизвестными параметрами измерений.

120

ГОСТ Р 51318.22 - 2006

[image: image9.png]o

Bpas KOAKCHATEHOTD KabenE

Ho

—

Zauciem

|
|
J




 

    ИО - испытуемое оборудование;  ПО -  подключаемое  оборудование;   Z1 – общее несимметричное полное сопротивление ИО; U0 –   напряжение  источника ИРП;    U   -  общее несимметричное напряжение ИРП на порте связи; I   -  общий несимметричный ток ИРП на порте связи;  Z2  -  общее несимметричное полное сопротивление ПО
        Рисунок Е.2 – Основная схема проведения измерений при неизвестном общем несимметричном полном сопротивлении

Если измерения  проводят  по схеме, приведенной на рисунке Е.1, норма силы тока и норма напряжения  должны быть эквивалентны. Отношение между напряжением и силой тока всегда будет составлять 150 Ом, и для определения соответствия норме можно использовать любое из значений.  Если значение Z2 не равно 150 Ом, это соотношение не  выполняется  (рисунок  Е.2).

Важно отметить, что параметр, определяющий соответствие норме, не является 

121

ГОСТ Р 51318.22 - 2006

исходным напряжением U0. Измерение напряжения ИРП проводится  на стандартном сопротивлении Z2 (150 Ом) и зависит от  значений Z1, Z2  и U0. Значение нормы может быть соблюдено, если ИО имеет высокое сопротивление Z1 и большое значение исходного напряжения U0, или низкое сопротивление Z1   и малое значение U0. В  общем случае, представленном на рисунке Е.2, если  не определено значение Z2,  измерить точное значение напряжения ИРП невозможно.  Поскольку значения Z1 и U0  не определены, невозможно вычислить напряжение ИРП, даже если известно значение Z2 (измерено или вычиcлено с учетом значений I и U). Например, если для ИО с уровнем эмиссии помех, превышающими норму, измеряют  напряжение в установке с низким значением Z2 (Z2 ( 150 Ом) на стороне ОС, можно считать, что ИО соответствует норме. Если для того же ИО измеряют  ток в установке с высоким значением сопротивления Z2 (например  с применением ферритов), также можно считать, что ИО соответствует норме.

Однако  если норму тока и норму напряжения ИРП применяют одновременно, то для ИО с повышенным уровнем эмиссии помех  всегда будет установлено превышение либо нормы тока  (если Z2 ( 150 Ом),  либо нормы напряжения (если Z2 ( 150 Ом).

Если общее несимметричное полное сопротивление подключаемого оборудования (Z2),  не равно 150 Ом, допускается ИО,  при измерениях соответствовавшее  нормам при Z2 = 150 Ом, считать несоответствующим. Однако  ИО   не соответствующее  нормам  ни  при  каких  условиях не может быть принято. Следовательно измерение в соответствии с В.1.3 является оценкой наихудшего случая помехоэмиссии. 

122

ГОСТ Р 51318.22 - 2006

Е.5 Выравнивание общего несимметричного полного сопротивления с помощью ферритов

В некоторых случаях (если общее несимметричное полное сопротивление, предоставляемое ПО, заведомо менее 150 Ом) можно выровнять сопротивление, добавляя ферриты к кабелю, подсоединенному к порту ИО. В соответствии с В.1.4 необходимо проводить измерения общего несимметричного сопротивления и его выравнивание с помощью ферритов на каждой частоте измерений до тех пор, пока общее несимметричное сопротивление не будет равно  (150 ( 20) Ом. Настоящий  метод является довольно сложным и требует много времени при использовании во всей полосе измерений. Если общее несимметричное полное сопротивление на стороне ИО изначально превышает 150 Ом, выровнять общее несимметричное полное сопротивление к  значению 150 Ом  добавлением ферритов или изменением   положения ферритов для частот ниже 30 МГц не представляется возможным. 

Е.6 Требования, предъявляемые к ферритам 

Испытательная установка для измерения общего несимметричного тока и общего несимметричного напряжения ИРП  для экранированных  коаксиальных  кабелей приведена на рисунке В.2. Резистор сопротивлением 150 Ом должен  быть подключен между экраном коаксиального кабеля и пластиной заземления,  как показано на рисунке  В.2.  Ферриты    устанавливают    на      коаксиальном     кабеле      

123

ГОСТ Р 51318.22 - 2006

между    сопротивлением 150 Ом и подключаемым оборудованием. Ниже приведены функциональные требования к ферритам, которые необходимо соблюдать для соответствия требованиям, установленным в В.1.2.  Полные сопротивления элементов испытательной установки, представленных на рисунке В.2,  приведены на рисунке Е.3. 

[image: image10.png]EnscocTsot mpo6im

Toxocsenmmm: e PeppuTet
Hsmepurem ! v
e = )
compomme et
150 Om
@
b Bew & Hsmepermn

1© Bomon_secoxovactomzn
wonebammi

Anammatop nenei




Veutcm – общее несимметричное напряжение ИРП, создаваемое ИО; Zeutcm – общее несимметричное полное сопротивление ИО; Vaecm  - общее несимметричное напряжение ИРП, создаваемое ПО; Zaecm  - общее несимметричное полное сопротивление ПО;  Zferrite  - полное сопротивление ферритов 

Рисунок Е.3 – Полные  сопротивления  элементов  (см.  рисунок В.2 )

 В В.1.2 установлено, что ферриты должны обеспечивать высокое сопротивление  с   тем,   чтобы    общее   несимметричное   сопротивление справа  от 

124

                                                                                                           ГОСТ Р 51318.22 - 2006

резистора сопротивлением 150 Ом было достаточно большим, для исключения  его влияния  на результаты измерений. Это сопротивление представлено на рисунке  Е.3  комбинированным полным сопротивлением,  образованным  Zferrite  и   Zaecm .

Комбинированное сопротивление Zferrite и Zaecm не должно уменьшать нагрузку, создаваемую резистором сопротивлением 150 Ом.  Допуск для общего сопротивления 150 Ом  установлен в настоящем стандарте и равен  ( 20 Ом в полосе частот от 0,15 МГц до 30 МГц.  Следовательно  общее последовательное сопротивление Zferrite и Zaecm параллельно с резистором сопротивлением 150 Ом должно быть не менее 130 Ом,  независимо от  значения  Zaecm.
Для определения характеристик сопротивления достаточно рассмотреть только два случая: Zaecm - разомкнутая цепь и Zaecm.- цепь короткого замыкания. Если могут быть выбраны ферриты, соответствующие этим требованиям, то принимают любое значение Zaecm.
Случай 1:  Zaecm  - разомкнутая цепь

Комбинированное последовательное сопротивление Zferrite и Zaecm является открытой цепью. Сопротивление открытой цепи параллельно с сопротивлением 150 Ом  равно  150 Ом. Сопротивление Zferrite может иметь любое значение.

Случай 2:  Zaecm - цепь короткого замыкания

Комбинированное последовательное сопротивление Zferrite и Zaecm равно Zferrite. Значение Zferrite параллельно с резистором сопротивлением 150 Ом должно быть не 

125

ГОСТ Р 51318.22 - 2006

менее 130 Ом.  Для   вычисления  значения  Zferrite   применяют   выражение

                     (150  Zferrite)  /  (150 Ом + Zferrit )  (  130 Ом                           (Е.1) 

Значение Zferrite    будет  равно  1000 Ом. Это значит, что ферриты, выбранные для этого случая должны иметь сопротивление 1000 Ом в полосе частот от 0,15 до 30 МГц.  Для  конкретного  комплекта ферритов минимальное индуктивное сопротивление   j(L  имеет  место  на  частоте   0,15 МГц.

Комбинируя два описанные выше случая, можно сделать вывод, что условия короткого замыкания на частоте 0,15 МГц устанавливают минимальные требования к сопротивлению ферритов. Пригодны любые ферриты, обеспечивающие сопротивление больше указанного значения в полосе частот от 0,15 до 30 МГц. 

Для определения пригодности ферритов к применению при измерении общего несимметричного напряжения и общего несимметричного тока ИПР в соответствии с Приложением В, может быть применена испытательная установка, приведенная на рисунке Е.4.  Измерения полного сопротивления  проводят либо с применением  измерителя  полных сопротивлений, либо  отдельными  измерениями силы тока  и напряжения  I  и V  соответственно (см.  рисунок  Е.4) и вычислением  значения полного сопротивления. Достаточно  измерять  сопротивления на частоте 0,15 МГц. Однако желательно также измерить сопротивление во всей полосе частот от 0,15 до 30 МГц, чтобы убедиться в том, что паразитная емкость, связанная с ферритами 

126

ГОСТ Р 51318.22 - 2006

и коаксиальным кабелем, не ухудшает сопротивление феррита. 

         Практические измерения показывают,  что необходимое полное сопротивление не может быть получено при использовании единичного ферритового тороида.       Для исключения влияния паразитной емкости на сопротивление ферритов необходимо применение  нескольких  тороидальных  сердечников. 

        В лабораторных условиях была практически продемонстрирована возможность получения желаемого полного сопротивления на любых частотах.

Рисунок Е.4  -  Установка для измерения полного сопротивления резистора  150 Ом  и  ферритов

127

ГОСТ Р 51318.22 - 2006
Приложение  Ж

(справочное)

Режимы функционирования ОИТ некоторых  видов 

 при  испытаниях 

Ж.1  Функционирование  устройств визуального отображения 

Если ИО включает  визуальный дисплей или монитор,  применяют следующие правила: 

- орган управления контрастностью устанавливают на максимум;

- орган управления яркостью устанавливают на максимум или, если гашение растра происходит при яркости меньше максимальной, на это значение гашения растра;

- для цветных мониторов используют белые буквы на черном фоне для представления всех цветов;

- выбирают (если возможно) наибольший уровень ИРП при подаче

положительного или отрицательного видеосигнала;

- устанавливают размер символов и их  число в строке так, чтобы на экране отображалось наибольшее количество символов;

- для мониторов с графическими возможностями на экран выводится  сдвигаемая по вертикали картинка, состоящая из символов «Н». Для мониторов, 

128

ГОСТ Р 51318.22 – 2006

обладающих только текстовыми возможностями, на экран выводится случайный текст. Если изображения  данных  видов применить нельзя, используют типовой дисплей.

При   выполнении  вышеуказанных   правил   ИО должно функционировать в режиме, обеспечивающем наибольший уровень ИРП.

Ж.2  Функционирование факсимильных аппаратов

Факсимильные аппараты испытывают в состоянии ожидания и режимах  приема и передачи с применением тест - таблицы для факсимильных приемников в режиме наиболее детального изображения.

П р и м е ч а н и е – Для выявления наибольшего уровня ИРП может потребоваться повторить  тест – таблицу  несколько  раз.

Ж.3  Функционирование телефонных аппаратов
Телефонные аппараты, способные  передавать речевую информацию с применением цифровых сигналов, испытывают в состоянии ожидания и режимах  приема и передачи  стандартной речевой информации, установленной  для   телефонометрии.
129

ГОСТ Р 51318.22 - 2006
Приложение  И

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам Российской Федерации, использованным в настоящем стандарте в качестве нормативных ссылок 

         Т а б л и  ц а    И.1

	Обозначение ссылочного национального стандарта Российской Федерации
	Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта и условное обозначение степени его соответствия ссылочному  национальному стандарту  



	ГОСТ 30372–95 /

ГОСТ Р 50397–92
	МЭК 60050-161: 1992  «Международный  электротехнический  словарь – Глава 161:  Электромагнитная совместимость» (NEQ)

	ГОСТ Р 51317.4.6-99

(МЭК 61000-4-6-96)


	МЭК 61000-4-6: 1996 @Электромагнитная совместимость (ЭМС) – Часть 4:  Методы испытаний и измерений – Раздел 6: Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными полями»  (MOD)

	ГОСТ Р 51318.11-2006

(СИСПР 11: 2004)


	СИСПР 11:2004  «Промышленные научные и медицинские (ПНМ) высокочастотные устройства -  Характеристики электромагнитных помех  -  Нормы и методы измерений» (MOD)

	ГОСТ Р 51318.13-2006

(СИСПР 13: 2006)


	СИСПР 13: 2006 «Звуковые и телевизионные радиовещательные приемники и связанное с ними оборудование -  Характеристики радиопомех -  Нормы и методы измерений» (MOD)

	ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006

(СИСПР 16-4-2: 2003)


	СИСПР 16-4-2: 2003  «Технические требования к аппаратуре для измерения радиопомех помех и помехоустойчивости и методы измерений - Часть 4-2:  Неопределенности, статистика и моделирование норм - Неопределенность измерений  в области ЭМС»  (MOD)

	ГОСТ Р 51319-99
	СИСПР 16-1: 1999  «Технические требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений – Часть 1: Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости»  (MOD)



130

ГОСТ Р 51318.22 - 2006
Окончание таблицы И.1 

	Обозначение ссылоч-ного национального стандарта Российской Федерации
	Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта и условное обозначение степени его соответствия ссылочному  национальному стандарту  



	ГОСТ Р 51320-99
	СИСПР 16-2: 1996  «Технические требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений – Часть 2: Методы измерений радиопомех и помехоустойчивости» (MOD)

	ГОСТ Р 51700-2000
	МСЭ-Т  О.9  (1988) «Измерительные схемы для определения степени асимметрии относительно земли» (MOD)

	ГОСТ 14777-76
	-

	
В настоящем стандарте использованы следующие  условные  обозначения  степени  соответствия стандартов: 

     MOD -  модифицированные стандарты;

     NEQ  -  неэквивалентные стандарты.



131

ГОСТ Р 51318.22 - 2006
Библиография

	[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]


	МЭК 60050-161: 1990 

МСЭ-Т  0.9  (1998) 

G. 117 (1996) МСЭ-Т 

СИСПР 16-1-1: 2003

СИСПР 16-1-2: 2003

СИСПР 16-1-4: 2003

СИСПР 16-2-3:  2003

Герман Р.Ф.


	
	Международный  электротехнический  словарь – Глава 161:  Электромагнитная совместимость 

Измерительные схемы для определения степени асимметрии относительно земли

Вопросы, касающиеся асимметрии линий передачи относительно земли

Технические требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений – Часть 1-1: Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости - Измерительная аппаратура

Технические требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений – Часть 1-2: Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости – Дополнительное оборудование – Кондуктивные помехи

Технические требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений – Часть 1-4: Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости – Дополнительное оборудование – Излучаемые помехи

Технические требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений – Часть 2-3:  Методы  измерения радиопомех и помехоустойчивости – Методы измерения  излучаемых  помех

Сравнительные измерения затухания полубезэховых камер и открытых измерительных площадок. Труды международного симпозиума IEEE по электромагнитной совместимости, 1982

 


132

ГОСТ Р 51318.22 – 2006


	УДК          621.396/.397.001.4:006.354                                    ОКС  33.100      Э02



	Ключевые слова: электромагнитная совместимость,  оборудование информационных технологий,  индустриальные радиопомехи, нормы,  методы измерений 





              Генеральный  директор 

               ЗАО  “НИЦ “САМТЭС”                                                           В.Н. Иванов 

              Заместитель  Генерального директора 

               ЗАО  “НИЦ “САМТЭС”                                                           С.Н. Протасов              

133
� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





ИТС








_1225207814.unknown

_1225208116.unknown

