## Slide 1: Анализаторы сигналов компании Agilent Technologies
Олег Калинин
oleg.kalinin@agilent.com
тел. 8(495)-7973918

## Slide 2
Анализаторы сигналов Agilent серии X
Эволюционный подход к анализу сигналов
Page 2
EXA
экономичная серия X анализаторов 10Гц … 26.5ГГц
CXA
бюджетный Х анализатор
9кГц…7.5ГГц…
Уровень
ESA
Самая популярная серия 100Гц(30Гц)…26.5ГГц
Стоимость
MXA
X анализаторы среднего класса
10Гц…26.5ГГц
PSA
анализаторы высшего класса 3Гц…50ГГц
Приложение для векторного анализа 89600
лучшее средство анализа и диагностики
PXA
X анализаторы высшего класса 3Гц…50ГГц
****AGILENT CONFIDENTIAL****NDA REQUIRED****AGILENT CONFIDENTIAL****NDA REQUIRED****
    Анализаторы серии X
    в развитии…..
856xEC
N9320B
Анализатор общего назначения
9кГц…3ГГц
ДВЕ НОВЫЕ МОДЕЛИ
32 и 44 ГГц !!!
NEW
NEW
MXE
Измерительный ЭМС приемник 20Гц…26.5ГГц
ДВЕ НОВЫЕ МОДЕЛИ
13.6 и 26.5 ГГц !!!
Notes: 2
2
Very busy 07-09
PXA better performance
Instrumentation measurements sw

## Slide 3: Наиболее развитый пользовательский интерфейс на русском языке!!!
Page 3
Page 3
Простая установка с функцией Auto Tune
Встроенная контекстно-ориентированная справочная система
Работа с различными форматами сигналов (Power Suite)
12 многофункциональных маркеров, 6 трасс с разными типами детекторов
макс. число точек - 40,001
Широкие математические возможности по обработке трасс
PowerSuite – набор измерений параметров сигналов (TOI, гармонические искажения, измерение паразитных составляющих, ACPR, мощность в канале, занимаемая полоса, и др.)
Полосовые маркеры, линии уровня, факторы коррекции
Notes: 3
3
Maintains the look and feel of legacy instruments while giving you access to advanced measuring techniques
Limit Lines/ Amplitude Correction (AmpCor)/ 40,001 maximum trace points
    - Eases the pass/fail tests in manufacturing settings
    - Compensates the gain/loss by non-DUT device in signal path, e.g. antenna, amps…
    - A closer representation to the analog signal traces
Other notables:
Spectrogram Display (future release) – provides the ability to visually observe time, frequency at amplitude - Stores up to 300 sweeps, up to 1001 pts/sweep
Help – Context sensitive help means users can pop directly to the relevant help information – additionally where appropriate, diagraмс and visuals are included. Leverage “embedded help” to migrate from manual procedures to automated code – by seeing each individual SCPI command per keystroke
Application configuration wizard
    - Front-panel driven program to Опцimize analyzer’s start-up time be selecting apps needed for pre-loading
Calibration wizard
    - To simplify back-up/restore of the calibration files
GPIB as Controller
    - The PXA can act as a master to control other GPIB instrument(s)/device

## Slide 4: Параметры анализаторов платформы X
 | CXA | EXA | MXA | PXA
Частотный диапазонe | 9 кГц-3/7.5/13.6/26.5 ГГц | 10Гц-3.6/7/13.6/26.5/ 32/44 ГГц | 10Гц-3.6/8.4/13.6/26.5 ГГц | 3Гц- 3.6/8.4/13.6/26,5/43,5ГГц/ 44ГГц/50ГГц
Полоса демодуляции | 10, 25 МГц | 10, 25, 40 МГц | 25, 40 МГц | 10/25/40/160 МГц
Амплитудная погрешность (до 3ГГц, 95% вероятность) | ± 1.4 дБ ± 0.5 дБ | ±1.0 дБ 0.27 дБ | ±0.78 дБ 0.23 дБ | ± 0.52 дБ ± 0.19 дБ
TOI (на 2ГГц и на 18ГГц) | + 13 дБм +10 дБм | +13 дБм +9 дБм | +16 дБм +10 дБм | >+21 дБм +17 дБм ном
Чувствительность (NFE) (на 2 и на 18ГГц), МШУ выкл | -142 дБм/Гц -134 дБм/Гц | -146 дБм/Гц -137 дБм/Гц | -151 дБм/Гц -143 дБм/Гц | -153 (-155, -159*) дБм -145 (-147,-152*) дБм
Фазовый шум (отстройки 1кГц и 1МГц) | -94 дБн/Гц -120 дБн/Гц | -98 дБн/Гц -132 дБн/Гц | -101 дБн/Гц -135 дБн/Гц | -121 дБн/Гц -145 дБн/Гц
Динамический диапазон по искажениям 3го порядка, РЧ/СВЧ | 102 дБ/-100дБ | 106/97 дБ | 113/104 дБ | 115/112 дБ
Общие свойства X платформы |  |  |  | 
Набор измерений, интерфейс пользователя, одинаковое мкПО, 100% совместимость, скорость
****AGILENT CONFIDENTIAL****NDA REQUIRED****AGILENT CONFIDENTIAL****NDA REQUIRED****AGILENT CONFIDENTIAL****NDA REQUIRED****
Notes: 4
4
4

## Slide 5: ПЧ и Видео выходы EXA, MXA, PXA
Порт выхода ПЧ:
SMA female, 50 Ω nominal
Используется при наличии опций CR3, CRP
CR3 = Широкополосный выход ПЧ
Значение ПЧ = 322.5МГц (тракт ПЧ ≤ 25МГц)
Значение ПЧ = 250МГц (тракт ПЧ = 40МГц)
Ширина полосы до 140МГц в диапазоне 0 и до 700МГц в других диапазонах
CRP = Выход ПЧ с программируемым значением ПЧ
10…75МГц с шагами 500кГц
Ширина полосы 100МГц при ПЧ 70МГц
Аналоговый выход:
BNC female, 50 Ω nominal
Используется при наличии опции YAS
YAS = Y-axis output
Огибающая сигнала, отмасштабированная в соответствии с установками дисплея
Активна при использовании прибора в режиме свипирующего спектрального анализа

## Slide 6: Новые возможности EXA
mmW EXA новые опции и аппаратные обновления
Опция | Наименование | Цена
N9010A-532 | Диапазон частот, 10 Гц ... 32 ГГц | $42,000
N9010A-544 | Диапазон частот, 10 Гц ... 44 ГГц | $60,000
N9010A-P32 | Предусилитель, 32 ГГц (доступен только на EXA 32 ГГц) | $11,000
N9010A-P44 | Предусилитель, 44 ГГц (доступен только на EXA 44 ГГц) | $15,000
N9010A-EXM | Внеш. смесители (только на EXA 32 ГГц или 44 ГГц) | $2,805
N9010AK-P32 | Предусилитель upgrade, 32 ГГц (только на EXA 32 ГГц) | $11,500
N9010AK-P44 | Предусилитель upgrade, 44 ГГц (только на EXA 44 ГГц) | $15,500
N9010AK-EXM | Внеш. смесители upgrade (EXA 32 ГГц или 44 ГГц) | $3,315
Все опции EXA доступны и для mmW EXA, Кроме опций B40, DP2 и MPB
Lic key
Lic key

## Slide 7
Excellent Measurement Sensitivity
Максимально возможная чувствительность
Превосходный динамический диапазон с выкл. предусил.
Предельная чувствительность с включенным предусил.
Предусилитель заранее установлен, активируется ключом
Позволяет обнаружить самые слабые сигналы
Freq. | Preamp | EXA 26 | mmW EXA | MXA 26
2 GHz | Off | -148 dBm/-150 dBm | -151 dBm/-154 dBm | -151 dBm/-154 dBm
 | On | -161 dBm/-163 dBm | -163 dBm/-164 dBm | -163 dBm/-166 dBm
12 GHz | Off | -143 dBm/-147 dBm | -147 dBm/-150 dBm | -148 dBm/-151 dBm
 | On | N/A* | -160 dBm/-162 dBm | -162 dBm/-165 dBm
44 GHz | Off | - | -135 dBm/-140 dBm | -
 | On | - | -149 dBm/-153 dBm | -
Сред. отображаемый уровень шума (DANL) specifications/Typical
*: For the RF/uW EXA, preamp up to 7 GHz
Улучшенная чувствительность
Notes: The mmW EXA has enhanced sensitivity performance. As shown in this comparison table, the mmW EXA DANL specs (typical performance as well) are improved comparing to the RF/uW EXA at RF/uW range. They are getting closer to the MXA level. The internal preamp hardware is installed in the mmW EXA whether it’s purchased or not. The internal preamp significantly improves the DANL specs (at 12-14 dB range). If a customer did not buy the preamp option at instrument purchasing, they can buy the upgrade kit later on with the licensing key to activate it.
7

## Slide 8
Reduced Intermodulation Distortions
Лучшее значение TOI в классе
Улучшенная TOI для увеличения динамического диапазона
mmW EXA TOI превосходит RF/W EXA
mmW EXA TOI в диапазоне RF/ W приближается к MXA
Упрощает измерения параз. составляющих и на гармониках
Freq. | EXA 26 | mmW EXA | MXA 26
2 GHz | +13 dBm/+17 dBm | +15 dBm/+19 dBm | +16 dBm/+19 dBm
12 GHz | +11 dBm/+15 dBm | +15 dBm/+18 dBm | +15 dBm/+18 dBm
44 GHz | - | +13 dBm (nom) | -
Third-Order-Intercept (TOI) specifications/Typical
Улучшенное значение TOI
Notes: Similarly, the third-order intercept (TOI) performance of the mmW EXA is also improved significantly comparing to the RF/uW EXA at the RF/uW range (by 2-3 dB). It’s getting closer (comparable) to the MXA. The TOI improvement, combined with DANL improvement, enables better third-order dynamic range using the mmW EXA, which allows distortion-free measurements for very week signals coexisting with large signals such as harmonic measurements and spur search.
8

## Slide 9
Improved Phase Noise
Отличный показатель в экономичном сегменте
Улучшенный фазовый шум
фазовый шум mmW EXA аналогичен MXA
Позволяет увеличить разрешение радаров
Carrier | EXA 26 | mmW EXA | MXA 26
1 GHz | -102 dBc/Hz | -106 dBc/Hz | -106 dBc/Hz
12 GHz | -96 dBc/Hz | -100 dBc/Hz | -100 dBc/Hz
44 GHz | - | -87 dBc/Hz* | -
Typical phase noise (@ 10 kHz offset)
*: Measured result
-107 dBc/Hz @ 1 GHz (10 kHz offset)
-87 dBc/Hz @ 44 GHz (10 kHz offset)
Улучшенный фазовый шум
Notes: The three money specs for a signal/spectrum analyzer are DANL, TOI, and phase noise.
The phase noise performance for the mmW EXA has also been improved. At 10 kHz offset for a 1 GHz carrier, the mmW EXA’s phase noise spec is improved by 4 dB comparing to the RF/uW EXA.
The better phase noise performance of the mmW EXA helps analysis on the high resolution radar signals and accurate measurements on the modern wireless communication signals, such as the OFDM, with very low EVM in the test equipment.
9

## Slide 10: Сравнение EXA
Specifications /Typical | Condition | N9010A-532/544
Freq. range |  | 10 Hz – 32/44 GHz
TOI | @ 2 GHz | +15 /+18 dBm
 | @ 40 GHz | +13 dBm (nom.)
DANL (preamp installed but off) | @ 2 GHz | -151 /-154 dBm
 | @ 40 GHz | -135 /-140 dBm
DANL (preamp on) | @ 2 GHz | -163 /-164 dBm
 | @ 40 GHz | -153 /-155 dBm
Phase noise (1 GHz CF) | @10 kHz offset | -103 /-106 dBc/Hz
 | @1 MHz offset | -135 /-137 dBc
Amp. Accuracy | <3.6 GHz (95%) | ±0.27 dB
RBW |  | 1 Hz – 3 MHz (10% step), up to 8 MHz
Analysis BW |  | 25 MHz (std)
Step atten | Mechanical | 0-60 dB (10 dB/step, or opt’l 2 dB/step)
 | Electronic | 1 dB/step (<3.6 GHz)
Unit Price |  | $42k/$60k
Agilent mmW EXA
Notes: EXA image replace

## Slide 11: Представление новых моделей
Новые модели анализатора CXA - N9000A
Две новые частотные опции
      N9000A-513, 9 kHz to 13.6 GHz
      N9000A-526, 9 kHz to 26.5 GHz
Опциональный предусилитель
      N9000A-P13, 13.6 GHz
      N9000A-P26, 26.5 GHz
Поддерживает большинство существующих опций на CXA*
Поддержка PowerSuite, IQ анализатор и 89600 VSA
Поддержка PN, NF, VXA серии X измерительных приложений.
Дистанционное управление и интерфейс анализаторов X серии.
1 декабря 2012
* Option T03/T06/CR3/C75/ESC are not compatible with the MW CXA at current time

## Slide 12: mm CXA Конфигурация и цены
Опция | Описание | Модерни-зация | Цена(US$)
N9000A-513 | Frequency range, 9 kHz to 13.6 GHz | Нет | $23,300
N9000A-526 | Frequency range, 9 kHz to 26.5 GHz | Нет | $28,200
N9000A/AK-P13 | Preamplifier, 13.6 GHz | Да | $4,000
N9000A/AK-P26 | Preamplifier, 26.5 GHz | Да | $6,000
N9000A-P03 N9000A-P07 N9000A-FSA N9000A-PFR N9000A-B25 N9000A-EMC N9000A-EDP | Preamplifier, 3 GHz Preamplifier, 7.5 GHz Fine resolution step attenuator Precision frequency reference Analysis Bandwidth, 25 MHz Basic EMC functionality Enhanced display package | Да | ---
W9068A W9069A W9064A 89600VSA | X-Series measurement applications Phase noise Noise figure VXA vector signal analysis 89600VSA | Да | ---

## Slide 13: Улучшенный уровень шумов
Chart: DANL (PA ON, typical)
| 0.01 | 0.03 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.2000000000000002 | 2.2000000000000002 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 12 | 12 | 13.6 | 13.6 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26.5
RF CXA | -163 | -163 | -163 | -163 | -163 | -163 | -163 | -163 | -163 | -163 | -161 | -161 | -159 | -159 | -159 | -159 | -156 | -156 | -152 | -152
μW CXA | -163 | -163 | -163 | -163 | -163 | -163 | -161 | -161 | -161 | -161 | -161 | -161 | -161 | -161 | -161 | -161 | -161 | -161 | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 | -157 | -157 | -157 | -157 | -155 | -155 | -155 | -155 | -147 | -147
R&S FSL18 | -162 | -161 | -158 | -158 | -158 | -158 | -158 | -158 | -158 | -158 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | -136 | -136 | -136 | -136 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130
ESA-L | -149 | -149 | -149 | -149 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -148 | -148 | -148 | -148 | -148 | -148 | -148 | -148 | -147 | -147 | -147 | -147 | -144 | -144 | -144 | -144 | -144 | -144 | -144 | -144 | -142 | -142 | -142 | -142
Anristu MS2830A 13.5 GHz | -156 | -163 | -163 | -163 | -162 | -162 | -162 | -162 | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 | -157 | -157 | -157 | -157 | -142 | -142 | -142 | -142 | -142 | -142
Up to 8 dB improvement
Как улучшили?
Уменьшено кол-во коммутаторов вх. модуля
Использование механических атт. вместо электронных
The only low-cost SA offering full-band PA up to 26.5 GHz

## Slide 14: Сравнение анализаторов мм диапазона
Параметр | ESA-L | MW CXA | ESA-E | EXA
Частотный диапазон | 9 kHz to 1.5/3/26.5 GHz | 9 kHz to 3/7.5/13.6/26.5 GHz | 9 kHz(30 Hz) 3/6.7/13.2/26.5 GHz | 10 Hz to 3.6/7/13.6/26.5/32/44 GHz
TOI 1 GHz 26.5 GHz | +7.5 dBm | +12 dBm +10 dBm | +12.5 dBm +7.5 dBm | +11 dBm
DANL PA OFF 1 GHz 26.5 GHz | -124 dBm -109 dBm (100 Hz RBW) | -147 dBm -124dBm (1 Hz RBW) | -135 dBm/Hz -125 dBm/Hz (10 Hz RBW) | -141 dBm/Hz -134 dBm/Hz (1 Hz RBW)
DANL PA ON 1 GHz 26.5 GHz | N/A | -160 dBm -142 dBm (1 Hz RBW) | -151 dBm N/A (10 Hz RBW) | -161 dBm N/A (1 Hz RBW)
ФШ 10 kHz offset 100 kHz offset 1 MHz offset | -90 dBc/Hz -118 dBc/Hz N/A | -102 dBc/Hz -108 dBc/Hz -130 dBc/Hz | -98 dBc/Hz -118 dBc/Hz -125 dBc/Hz | -99 dBc/Hz -112 dBc/Hz -132 dBc/Hz
Полоса анализа | N/A | 10/25 MHz | 10 MHz | 10/25/40 MHz
Скорость |  |  |  | 
Базовая цена (13/26 GHz) | NA/$30k | $23k/$28k | $38k/$45k | $30k/36k

## Slide 15: Более производительный CPU на PXA, MXA и EXA
Новый CPU подходит для всех новых PXA and MXA
Для EXA новый CPU является опциональным (N9010A-PC4)
Пользователи могут в любой момент заменить CPU
Увеличение скорости:
      Demod или EVM на 20 – 30% быстрее
      FFT Sweep в 2 раза быстрее
      Скорость измерений, ограниченных ВЧ аппаратной частью не изменится
NEW
Notes: The PC4 processor is an Intel i7 chip running at 2 GHz. It is a dual-core processor with hyper-threading thus it looks like 4 cores in Task Manager. Aspects of the software that make use of parallel processing will gain the most benefits of the PC4 processor.
Option PC4 provides the dual core high-performance CPU assembly with a new EXA to enhance the measurement speed of the analyzer. The removable solid state drive, included in the CPU assembly, offers and ideal data sanitization solution for applications in a secure environment. The 1000Base-T LAN connection offers the potential of speed enhancements for data transfer. To add an additional solid state drive, order N9010A-SSD.

## Slide 16: Большое разнообразие многофункциональных измерительных приложений для анализаторов платформы Agilent X
LTE-FDD LTE-TDD W-CDMA/HSPA/HSPA+ TD-SCDMA/HSPA GSM/EDGE/EDGE Evo cdma2000/cdmaOne 1xEV-DO iDEN/WiDEN/MotoTalk
802.16 OFDMA Fixed WiMAX 802.11 WLAN Bluetooth
Digital Cable TV DVB-T/H/T2 ISDB-T/TSB DTMB (CTTB) CMMB
Векторный анализ VXA Демодуляция и анализ АМ/ЧМ Измерение фазовых шумов Измерение КШ MATLAB Измерения параметров радиоимп. сигналов EMC Remote & SCPI language compatibility
Сотовая связь
Системы беспроводного доступа
Цифровое видео
Основного назначения

## Slide 17: Многофункциональные измерительные приложения основного назначения платформы X
Общие алгоритмы, команды, библиотеки анализаторов платформы X обеспечивают надёжность и повторяемость результатов
www.agilent.com/find/xseriesapplications
Демодуляция и анализ АМ/ЧМ сигналов
Измерение коэффициента шума
Измерение пар-ров радиоимпульсных сигналов
Командная совместимость с 856xE/EC, 8566/68
Анализ на ЭМС (предв.)
MATLAB
Векторный анализ VXA
Измерение фазовых шумов
Управление SCPI

## Slide 18: Опция EMC - проведение измерений на электромагнитную совместимость
Page 18
Полосы пропускания в соответствии с CISPR 16-1-1
Детекторы в соответствии с CISPR 16-1-1 Quasi-Peak EMI Average RMS Average
Предустановки полос анализа
Линии допуска, факторы коррекции
Настройка и прослушивание
Измерения в точке маркера
Notes: Available on EXA, MXA, PXA
$1500

## Slide 19: Специализированное приложение для проведения измерений на ЭМС N6141A/W6141A
  Измерения в соответствии с CISPR 16-1-1 и MIL-STD
  Анализ кондуктивных и радио-излучений (precompliance)
  Множество детекторов – пиковый, квазипиковый, средний EMI и RMS average
  Простое определение излучений, превышающих пределы
    Список сигналов, частотное сканирование, шкалы детекторов на одном экране
  График изменения сигналов во времени
  Глобальная центральная частота для разных режимов (анализ спектра, ЭМС, аналоговая демодуляция)
  Настройка и прослушивание сигналов из списка
www.agilent.com/find/N6141A
www.agilent.com/find/W6141A

## Slide 20: Специализированный измерительный ЭМС приёмник Agilent MXE N9038A

## Slide 21: MXE совершенствует тестирование на соответствие
Платформа X
Полное соответствие CISPR
Отличное значение погрешности измерений: 0.78дБ
Выдающийся уровень чувствительности: -163дБм/Гц на 1ГГц
Частотный диапазон: 20Гц…26.5ГГц
Больше чем EMI приёмник
MXE это также анализатор сигналов платформы X с множеством измерительных приложений

## Slide 22: Полностью цифровой тракт ПЧ MXE & X Уверенность в измерениях на всех уровнях
MXE: пик сигнала выше опорного уровня но маркер показывает точное значение 96дБмкВ. Обрезается только изображение на экране
Нет необходимости в изменении опорного уровня

## Slide 23: Приёмник N9038A MXE EMI
Вход 20Гц…26.5ГГц для анализа излучений
Вход 20Гц…1ГГц для анализа кондуктивных излучений (встроенный ограничитель уровня)
РЧ преселекторы для обоих входов, режимов измерительного приёмника и анализа спектра
Соответствие CISPR 16-1-1 2010
Инновационные средства диагностики и отображения

## Slide 24: Приложение для измерения на ЭМС N6141A
Предварительное тестирование
Полное соответствие
PXA
MXA
CXA
Agilent MXE N9038A
EXA
Notes: <TRANSITION>:
So let’s meet the new highly versatile/capable Agilent CXA signal analyzer
Followed by the flagship signal analyzer form Agilent Technologies: the high-performance PXA
X-Series: The Agilent X-Series is an evolutionary approach to signal analysis that spans instrumentation, measurements and software. This approach gives you the flexibility to satisfy your business and technical requirements across multiple products and programs—now and in the future.
PXA: Drive Your Evolution Designed for the real world, the future-ready PXA is the evolutionary replacement for your current high-performance signal analyzer. It helps you sustain past achievements, enhance current designs and accelerate future innovations.
MXA: Accelerate to Market The mid-performance MXA is the ultimate accelerator as your products move from design to manufacturing to the marketplace. It has the flexibility to quickly adapt to your evolving test requirements—today and tomorrow.
EXA: Maximize Throughput The economy-class EXA is the fastest way to maximize throughput on the production line. From measurement speed to code compatibility, it makes every millisecond count and helps reduce your overall cost of test.
CXA: Expect More The low-cost CXA is a versatile tool for essential signal characterization. It helps you accelerate product testing and development on multiple levels: cost reduction, throughput, design enhancement and more.

## Slide 25: Приёмники EMI и законченные системы
Предприятия, которые занимаются сертификацией продукции самостоятельно
Тестовые лаборатории
Измерения на соответствие
Глобальные партнёры
поставляют законченные системы
Приёмники Agilent
Notes: There are two major categories of customers, the test houses that will test customer products to a wide range of requirements and the large companies that self certify their companies products. These customer will either purchase receivers from Agilent or purchase complete solution such as towers , antenna, turntables, chambers as well as receivers from solution partners.

## Slide 26: Новые опции к существующим приложениям N9063A/W9063A-3FP: FM Stereo и RDS
Добавляется к опции Analog demod
Демодуляция FM Stereo и RDS сигнала
Измерения MPX, Mono, Stereo, Left, Right
Отображение декодированных сигналов RDS/RBDS
Основные применения:
  R&D тестирование для интеграции модулей FM Stereo/RDS в различные устройства.
  Тестирование мобильных телефонов на финальной стадии сборки.
Model # | Description
N9063A-3FP* | FM Stereo/RDS Measurement Application
W9063A-3FP* | FM Stereo/RDS Measurement Application for CXA
*Option 3FP requires 2FP (Analog demod)

## Slide 27: Измерительное приложение для Multi-Standard Radio (MSR) : N9083A/W9083A
Поддержка релиза 9 стандарта 3GPP (серии TR/TS 37)
Измерение параметров передатчиков при любом сочетании сигналов LTE-FDD, W-CDMA/HSPA/HSPA+ и GSM/EDGE/EDGE Evolution
Большой выбор измерительных функций EVM, SEM, ACP и т.д.
Основные применения: Базовые станции и производство компонентов для базовых станций
Измерения на соответствие стандартам нажатием одной клавиши
Предварительные установки, заданные в стандарте TS37.141

## Slide 28: Измерительное приложение для WLAN N9077A/W9077A – 2FP/3FP
Измерения нажатием одной клавиши для стандарта IEEE 802.11a/b/g/n
Измерения IQ сигналов: зависимость мощности от времени, неравномерность спектра, анализ модуляции и др.
Измерения мощности методом анализатора послед. действия: мощность в канале, спектральная маска излучений, занимаемая полоса частот
Возможность ручной настройки для анализа сигналов 802.11j, Turbo Mode, 802.11p

## Slide 29
Приложение для векторного анализа сигналов Agilent 89601 Версия “B”
Новый уровень гибкости и функциональности
Приложение для анализа комплексных аналоговых и цифровых сигналов в частотной, временной областях и анализ качества модуляции
Notes: 29

## Slide 30
20:20 трасс/маркеров
До 20 трасс
Детальное и всестороннее отображение сигналов
До 20 маркеров на трассу
Тщательный анализ сигналов
Произвольное расположение и размер окон
Произвольная привязка к измерениям любой трассы
89601B - опережая технологии связи
Notes: 30

## Slide 31
Digital persistence
Cumulative history
Spectrogram
31
Захват и анализ кратковременных сигналов
Режим цифрового послесвечения для всех отображаемых областей (частота, время, IQ, демодулирование ….)
Режим накопления (cumulative history) для всех отображаемых областей (частота, время, IQ, демодулирование ….)
частота появления (кодирование цветом)
история за продолжительное время (часы)
анализ редких событий
89601B - опережая технологии связи
Notes: 31

## Slide 32
Multi-domain
cumulative history
Работает и с переходными процессами, например анализ событий при включении передатчика.
Spectrogram
Cumulative history: spectrum
Измеряет и отображает процесс более эффективно, чем просто спектрограмма
Notes: 32

## Slide 33
Page 33
В комплекте с анализаторами платформы X даёт широчайшие возможности по анализу сигналов различных систем (спутниковая связь, локация, беспроводная связь)
Поддержка >70 форматов
LTE, WiMAX, GSM, Radar, 2FSK - 1024 QAM….
Мощные средства анализа и демодуляции
спектрограммы, констелляционные диаграммы, EVM, CCDF, стробирование по времени, захват/воспроизведение сигналов…
Работа с новыми форматами сигналов
Запись сигналов и их загрузка в векторные генераторы
Совместимость с САПР ADS
Фиксированные и плавающие лицензии
Варианты демодуляторов:
AM/ЧМ/ΦM, WiMAX 802.16 OFDM/OFDMA, WLAN IEEE 802.11a/b/g/j/p, Digital Video, Private Mobile Radio, CDMA (base), CDMA (mobile), CDPD, GSM, EDGE, NADC, PDC, PHP (PHS), W-CDMA, TD-SCDMA, HSDPA, 1xEV-DO, 1xEV-DV, Bluetooth™, ZigBee™, APCO 25, DECT, TETRA 1, TETRA 2 (TEDS), VDL mode 3, FSK: 2, 4, 8, 16 level (including GFSK), MSK (including GMSK), BPSK, QPSK, OQPSK, DQPSK, D8PSK, π/4-DQPSK, 8PSK, 3π/8-8PSK, 16/32/64/128/256/ 512/1024 QAM, 16APSK, 32APSK, 8VSB, 16VSB, RFID
Векторный анализ сигналов на базе X-серии
Измерительное приложение 89601
Notes: 33
The 89601 series VSA software is the world’s best signal analysis and troubleshooting software. It reaches deeper into signals than anyone else. It provides more data on signal probleмс than anyone else. And it provided the user with the insight that makes the difference between efficient, effective troubleshooting and confusion, frustration and delay.
This software runs inside the PXA (keyboard and mouse required for some operations) or on a PC or other Agilent spectrum analyzers, as well as with scopes, logic analyzers and simulation software.
It enhances the PXA feature set by adding:
Superior modulation analysis tools for all of the major cell phone and wireless networking standards as well as non-standards based general purpose modulation analysis. The GP analysis handles modulation types from 2FSK to 1024 QAM and includes 7 filter types, user defined filtering and an adaptive equalizer. If you want to evaluate wireless communication signals PXA teamed with VSA is the most powerful tool on the market.
The VSA software also includes excellent time domain tools including
Time traces and markers for pulse analysis
Signal capture capability at any span – the narrower the recording span the longer the capture time can be. Complementing the capture is the most advance capture playback capability in the COTS spectrum analyzer market. This player provides visual and time indicators of where you are in the file (handy when you want to return to specific spot in the recording), go to start/end buttons, arbitrary setting of start and stop locations within the recording for isolating signals of interest in the capture file and auto loop back for continuous playback of those signals. No other commercial spectrum analyzer vendor offers this capability.
Time gating works with the time traces to focus analysis such as CCDF analysis on a particular part of the signal.
And the VSA software offers some spectrum tools to add to the powerful PXA’s built-in spectrum analysis features.
The spectrogram display is an excellent tool for viewing the changes in your signal spectrum over time and welcome capability for pulse analysis
The overlap processing increases or decreases the time resolution of the spectrogram so you can match the spectrogram speed to the speed of the changes in your spectrum.
RFID solution, LTE by год end
SW can link to performance PSA and to logic analyzers and scopes for ГГц of BW analysis
VXA AYA has >30 modulation formats (FSK, QAM, etc) and >20 signal format presets (GSM, NADC, etc). Together that's >50. But the presets are mostly for commercial comмс, not A/D. And, >30 is still more than the competition has.

## Slide 34: Мульти-измерения – что это?
тип обрудования и его конфигурация
предустановки: freq, span, range, trigger
тип измерений: time/freq/demod parameters
установки дисплея: traces, markers, layouts
Meas01
Пользователь создает конфигурацию измерения
VSA сохраняет её в память
Вызываем из памяти конфигурацию и реализуем измерение
memory

## Slide 35: Мульти-измерения – что это?
Meas02
Создаем множество измерений
VSA сохраняет все измерения в память
Вызываем все
измерения и
производим
параллельный
анализ
Meas01
Meas04
Meas03
hardware choice & config
input setup: freq, span, range, trigger
meas. setup: time/freq/demod parameters
display setup: traces, markers, layouts
Meas06
Meas05
Полностью независимые
для каждого измерения!
memory

## Slide 36: Выбор типа Вызова&Выполнения измерений
Варианты:
Независимый, один прибор: non-simultaneous measurements at various freq’s, spans, formats, etc. using a single HW front end.
Независимый,несколько приборов: spans, formats, etc. using multiple HW front ends.
01
02
03
04
Очень быстрое переключение
01
02
03
04
01
02
03
04
…
…
…
…
…
01
02
03
04
01
02
03
04
…
…
…
…
trig
Распределенный: acquire once then perform multiple, truly simultaneous meas. within max span width.

## Slide 37: Приложение для анализа радиоимпульсных сигналов N9051A
Page 37
простое в использовании приложение для снятия временных параметров радиоимпульсных сигналов (до 1000 импульсов в пачке)
Совместимо с Windows-XP, работает в PXA/EXA/MXA/CXA и в осциллографах Infinium
Воспроизведение . sdf файлов
Приложение N9051A работает с векторными данными для более точных скалярных измерений
  Period
  Width
  PRI/PRF
  Droop
  Overshoot
  Rise time
  Average power
  Peak power
  Cumulative Statistics (PDF, CDF, CCDF)
  Изменение фазы и частоты в импульсе (опция)
Notes: 37
See Steve Crane (AE) for demo
N9051A is a low cost software that can work with both oscilloscopes and spectrum analyzers. It has the capability to do many of the measurements that were previously discussed with the click of a mouse. It is important to note that many of the setting that were talked about earlier will still apply with any software tool. However, once a user has a fundamental understanding of the instrument and sets up the measurement, software packages such as this make it much easier to make measurements and troubleshoot the radar system.

## Slide 38: CXA/EXA/MXA/PXA Опция ESC Управление внешним генератором
С новым прибором: N9020A/10A-ESC: $1,500
К существующему прибору: N9020AK/10AK-ESC: $1,500
ПО+ LAN кабель+ 3 BNC кабеля
ПО активируется лицензией
Поддерживаемые генераторы (в первой версии):
    Аналоговый MXG (N5181A)
    Векторный MXG (N5182A)
Планируется поддержка (в будущем)
    PSG
    ESG
    MXG (N5183A)

## Slide 39: Опция ESC: Управление внешним генератором
N90x0A- ESC поддерживает новые аналоговые генераторы Х серии
Source | PXA | MXA | EXA | CXA | MXE (Presel off)
Agilent MXG N5181A |  |  |  |  | 
Agilent MXG N5182A |  |  |  |  | 
Agilent MXG N5183A |  |  |  |  | 
Agilent analog EXG N5171B |  |  |  |  | 
Agilent analog MXG N5181B |  |  |  |  | 
Agilent PSG E8257D |  |  |  |  | 
Agilent PSG E8267D |  |  |  |  | 
Already supported
Not supported
New
For install base customers, Option R2C is NOT required, just upgrade the FW to rev. A.11.xx
Необходимо ПО анализатора версии A.11.xx (доступно с октября 2012)
A.11

## Slide 40: Свипирование с отстройкой
fSS= fSA + foffset/SS
Генератор свипирует с отстройкой от анализатора
Тестирование миксеров
    Потери преобразования
    Точность переноса частоты
MXG
Opt ESC
MXA/EXA
Sweep: f1  f2
Sweep: (f1 - fLO f2 - fLO)
RF
LO
IF
(700 to 800 MHz)
(200 to 300 MHz)
(500 MHz)
Для: fLO < fRF

## Slide 41: Свипирование на гармониках
Отношение частот ГСС/АС: 
: Multiplier = (Num./Den.)
Для тестирования усилителей
    Harmonic responses (0 < < 1)
    Sub-harmonic behavior (> 1)
Amp
fSS= fSA
Opt ESC
MXG
MXA/EXA
Sweep: f1  f2
Sweep: f1  f2

## Slide 42: Свипирование мощности
Amp
Opt ESC
MXG
MXA/EXA
Power Sweep: P1  P2
Генератор свипирует по мощности
Фиксированная частота или панорамный режим
Тестирование усилителей
    Точка компрессии
    Усиление
Cut-off level
1-dB gain compression
Linear region
Initial power level
Power sweep range & On/Off
Count for system loss/gain
Set power resolution
[Source]

## Slide 43
Page 43
Основные достоинства
16 bit АЦП, покрывающее весь диапазон частот
Возможность установки различных полос обработки видео сигнала 10/25/40 MHz
50+ демодулирование более 50 форматов с помощью 89601A
2х канальный независимый векторный анализ с 89601A
512 Мвыб память для захвата видео сигнала
Поддержка активных и пассивных пробников
Все существующие модели MXA модернизируются
Аналоговые IQ входы для анализа демодулированных IQ сигналов в анализаторах Agilent MXA и PXA Опция BBA
Notes: [Please not spend much time on this slide because they covered in detail later]
From the hardware standpoint, we use 16 bit ADC for baseband IQ input option.
89601A VSA (don’t call Glacier at customer sites) has the most fulfilled coverage of applications and demod formats in the market.
2 channel independent vector analysis – With 89601A software only. 2 channel signals need to be well aligned in timing and phase. This 2 channel capability allows customers to analyze the 2 channel correlations of time and phase. Maximum frequency is up to 40 MHz.
With MXA BBIQ, we have following selections for input.
  IQ Analyzer: I only, Q only and I+jQ
  Glacier: 1 channel, 2 channels and I+jQ (Ch1+jCh2)
  When 1 channel is selected, frequency band selection is necessary to switch between RF and Baseband (0 to 40 MHz).
  If the signal’s center frequency is lower than 40 MHz and is connected to I input of BBIQ, Glacier can measure the signal in Glacier Demod Off vector mode.
  This is 1 channel measurement with BBIQ input in Glacier.
  When 2 channels is selected, there is no other choice in frequency band. It only allows using MXA available bandwidth up to 40 MHz.
  Please remember that 2 channels selection in only available in Demod Off mode. If you selected any demodulator like W-CDMA or WiMAX, there’s no input selection of 2 channels at all. Any signals connected to MXA BBIQ input will be recognized as I+jQ signal for demod analysis.
Scalable baseband bandwidth 10/25/40 MHz (per channel)– This gives customers flexibility in which bandwidth they would like to use. Double these numbers for i+jQ baseband bandwidth, thus I+jQ would be 20/50/80 MHz.
512 MSa (2GB) capture memory as standard (let’s talk about this detail later)
Infiniium/InfiniiMax probe connectivity- Using the calibration utility, the MXA will auto detect some Infiniium/InfiniiMax probes for easy set up. Some circuits have high input voltage and would be impossible for the MXA to measure. These 1 V probes with x10 extends the voltage range so MXA can still analyze the baseband signal.
I, I, Q-, Q-, calibration output - see picture
“calibration output” any cable loss and DC offset with probes needs to be calibrated to have the correct measurements with probes.
50  and 1 M  input impedance – Customer IQ signal may have different impedance at the signal, and we can switch without changing connection as this is internal to the MXA. This is a standard feature.
Single ended and differential – Customers baseband might need to use differential (I and I-, or Q and Q-). Without this feature, customers would need to connect their differential signal through a differential probe (with calibration), this allows them to connect directly to the analyzer. In addition, the differential probes are expensive and are difficult to use.

## Slide 44: Анализатор сигналов высшего класса Agilent PXA N9030A
Page 44
Page 44
Page 44
Page 44
  Сконструированный с расчётом на развитие Agilent PXA – эволюционная замена Вашего анализатора высшего класса. Параметры, приложения, расширяемость и гибкость платформы PXA позволят решать очень сложные задачи в различных областях.
PERFORMANCE: Highest Performance RF and MW Signal/Spectrum Analyzer available
APPLICATIONS: Broadest set of measurement applications and demodulation capabilities
EXPANDABILITY: Protect your investment
UPGRADE: Direct replacement for PSA
Параметры: лучший СВЧ анализатор сигналов
Приложения: самый широкий набор возможностей по анализу и демодуляции
Расширяемость: защита инвестиций
Прямая замена PSA
Notes: 44
44
44
44
Drive your evolution
In real-world signal analysis, the ability to evolve equals success. For future designs, excellent measurement performance enables detailed analysis of complex signals. For existing technologies, versatile capabilities help you reduce product cost. And for legacy test systeмс, drop-in replacement ensures ongoing stability. Designed for the real world, Agilent’s future-ready PXA signal analyzer is the evolutionary replacement for your current high-performance analyzer. It helps you sustain past achievements, enhance current designs and accelerate future innovations. Take control with the PXA signal analyzer—and drive your evolution.
Not just a SA, a measurement platform
RF and MW
Computer
Applications

## Slide 45: Анализатор сигналов PXA Качество для анализа сложнейших сигналов
Page 45
Основные параметры | Условия | Анализатор PSA | Анализатор PXA
Частотный диапазон |  | 3 Гц … 6.7/13.2/26.5/44/50 ГГц | 3 Гц … 3.6/8.4/13.6/26.5/44/50 ГГц
TOI | 2 ГГц 12 ГГц | +17 дБм +8 дБм | >+20 дБм +17 дБм
Уровень шумов (без МШУ)* | 2 ГГц 12 ГГц | -153 дБм -150 дБм | 
Φ шум | Отстройка 10 кГц Отстройка 1 МГц | -117 дБн/Гц -145 дБр/Гц | -128 дБн/Гц <-145 дБн/Гц
Погрешность измерения амплитудных значений | 95% вероятность | ± 0.62 дБ ± 0.19 дБ | ±0.52 дБ ±0.19 дБ
Полоса демодуляции |  | 10, 40, 80 МГц | 10, 25, 40, 140, 160 МГц
АЧХ широкополосного тракта ПЧ (во всей полосе, >3.6 ГГц) |  | ±0.63 дБ to ±1.13 дБ | ±0.63 дБ, (± 1.13 дБ)
W-CDMA ACPR | Preset # Noise correction | -75 дБc -81 дБc | -80 дБc -83 дБc
Динамический диапазон по искажениям 3-го порядка | 2 ГГц 12 ГГц | 113 дБ 105 дБ | 115 дБ 112 дБ
Скорость |  |  | 
* Предв. данные @ 1Гц ПП ПЧ, МШУ выкл;
** NFE = Noise Floor Extension technology; LNP = low noise path
# Preset in PXA uses factory calibration of the noise floor, NFE.
NFE** | LNP** | BOTH | w/o NFE
-160 |  |  | -152
-155 | -155 | -162 | -149
Notes: 45
45
45
45
45
Freq Range – Added 3.6 ГГц version, extended our 6.7 in prev generation to 8.4 ГГц
TOI is dramatically improved in the higher bands
Noise floor extension technology extends the noise floor of the instrument (future white paper) by effectively reducing DANL by 3.5 дБ for CW and Pulse signals and 8 дБ for noise like signals (e.g. W-CDMA) it does this by modeling its own noise contribution and subtracting this out, more averages = better performance.
Close in phase noise is dramatically improved w/ two loop LO
95% confidence amplitude accuracy compares to a power meter (note Опцияal Agilent power sensors can also operate within the PXA (its own app, not integrated) OUTSTANDING AMPL ACCY
Adjacent channel power is greatly improved
Dynamic range is greatly improved in higher band w/ IM Nulling
PXA offers speed improvements to PSA and other legacy HP/Agilent instruments with its YIG tuned LO

## Slide 46: Noise Floor Extension – алгоритм уменьшения уровня собственных шумов
Page 46
PXA совмещает процесс измерения с беспрецедентным анализом собственных шумов для их удаления из результатов измерений с обеспечением максимальной точности.
Выигрыш алгоритма NFE от 3.5дБ для НГ и сигналов с ИМ до 8дБ для шумоподобных сигналов, до 12дБ в некоторых приложениях.
Уровень собственных шумов с NFE на 2ГГц = –161дБм без МШУ и –172дБм с МШУ.
Notes: 46
Figure: Agilent’s noise floor extension technology can provide up to 12 дБ improvement in analyzer noise floor, revealing some signals and allowing others to be more accurately measured. These before/after traces of the same signal are shown at 3 дБ/div.
In the rightmost bump, the yellow trace shows -116.5 дБм. The actual power is −121 дБм, and the blue trace shows −122 дБм. So the blue is best.

## Slide 47: Low Noise Path (LNP) – минимизация потерь в тракте
Page 47
В СВЧ диапазоне любая коммутация сказывается в дополнительных потерях.
Предусилители могут компенсировать потери, но могут вызвать дополнительные искажения при измерении сигналов высокого уровня
LNP - обход ряда коммутирующих устройств в тракте для получения максимальной чувствительности без предусилителя
LNP позволяет искать сигналы низкого уровня без уменьшения ширины полосы пропускания, что ведёт к уменьшению скорости
Notes: 47
Демонстрация NFE, NFE+LNP, NFE+PA
Figure: The noise floor improvement from the PXA low noise path increases with frequency and can enable the measurement of small spurs without the speed penalty imposed by the narrow resolution bandwidths that would otherwise be required to achieve an adequate noise level. Note the spur (marker 1) which is easily measured above the noise level in when the low noise path is used. Measuring this signal would otherwise require a much narrower RBW filter and a considerably slower sweep.
Опцияally, the customer could choose to improve the sensitivity of the analyzer by using pre-amplifier over the frequency range of interest, or low noise path that provides about 4-9 дБ noise floor improvement <or even greater, see latest numbers> in high band without the compromises of TOI and gain compression of a pre-amplifier. Low noise path is ideal for those signals that are too high to be handled by a pre-amplifier and too low to be handled without the preamplifier. Note that low noise path and pre-amplifier are 2 parallel paths and cannot be used at the same time.”

## Slide 48
Основные параметры | Условия | Ближайшие конкуренты | Анализатор PXA
Частотный диапазон |  | 2 Гц … 8/13,6/26.5ГГц | 3 Гц … 3.6/8.4/13.6/26.5/44/50 ГГц
TOI | 2 ГГц 12 ГГц | +20 дБм +12 дБм | +21 дБм +15 дБм
Уровень шумов (без МШУ, с LNP) | 10 ГГц 26,5 ГГц | -149 дБм -145 дБм | -155 дБм -150 дБм
Φ шум 2ГГц 6ГГц 10ГГц | Отстройка 1 кГц | -123 дБн/Гц -123 дБн/Гц -111 дБн/Гц | -125 дБн/Гц -125 дБн/Гц -120 дБн/Гц
Погрешность измерения амплитудных значений | 95% вероятность 10МГц - 3,6ГГц 22ГГц – 26,5 ГГц | ± 0.3 дБ ± 2 дБ | ±0.19 дБ ±0.83 дБ
Полоса демодуляции | До 50 ГГц | 10, 28, 40, 80 МГц | 10, 25, 40, 160 МГц
АЧХ широкополосного тракта ПЧ | <3.6 ГГц | ±0.8 дБ (±0.3 дБ ) | ±0.59 дБ, (± 0.19 дБ)
ACPR | Without NC Noise correction | -76 дБc -88 дБc | -82.5 дБc -88 дБc
Анализатор сигналов PXA Сравнение с конкурентами

## Slide 49
PXA and FSW Architecture differences
Preselected
Preselected
Preselected
Unpreselected
Unpreselected
Unpreselected
3.6 GHz
8 GHz
Ближ.конкурент
PXA
Better amplitude accuracy Better tuning speed
Agilent Confidential
Анализатор сигналов PXA
Сравнение с конкурентами

## Slide 50
Получите еще более низкие ФШ на ближних отстройках с использованием внешнего опорного генератора серии PSG (c опцией UNY).
 | Отстройка |  |  | 
 | 3 Гц | 4 Гц | 10 Гц | 30 Гц
Улучшение на 1 ГГц | 12.99 дБ | 9.80 дБ | 12.67 дБ | 2.88 дБ
Улучшение на 20 ГГц | 16.47 dB | 14.01 дБ | 8.94 дБ | 3.00 дБ
Улучшение на 40 ГГц | 10.98 дБ | 9.97 дБ | 10.35 дБ | 3.73 дБ
Анализатор сигналов PXA Улучшение ФШ с помощью внешнего опорного генератора

## Slide 51
Trace 2
Trace 3
Measurements made using Internal reference
Measurements made using External reference
Trace 2 (Teal) uses the internal reference, trace 2 (Magenta) uses PSG 10 MHz output for reference.
Improvement: 11 dB @ 3 Hz offset; 10 dB @ 4 Hz offset; 11 dB @ 10 Hz offset; 3 dB @ 30 Hz offset Note: Vertical scale is 8 dB/div
Анализатор сигналов PXA Улучшение ФШ с помощью внешнего опорного генератора
Несущая частота 40ГГц

## Slide 52: Упрощённая блок-диаграмма PXA
0-3.6 ГГц low band
3 Гц-26.5 ГГц
Input
Cal input
2 dB-step mech atten
μW converters
8.3-14 ГГц LO
10.9M
.3M
4.8 ГГц LO
RF converter
3.8-8.73 ГГц LO
2nd converter
FPGA
300 МГц LO
200 МГц CK
100 МГц CK
ADC
ADC
Switched filters,
F0=22.5 МГц
X1 3.6-13.6 ГГц
X2 13.6-26.5 ГГц
140 МГц
3.5-26.5 ГГц high band
FPGA
140 МГц
Front End
Swept IF & полоса демодуляции 10МГц или 25МГц с опцией B25
25 МГц
966K
303K
79K
9K
Switched filters,
F0=322.5 МГц
Полоса демод. 160 МГц (опц B1X)
2
2
6
10
20
30
RF preamp
40 МГц
400 МГц CK
Полоса демод. 40 МГц (опц B40)
ADC
F0=250 МГц
F0=300 МГц
F0=322.5 МГц
Linearity
Corrections
Low noise path
μW preamp
YIG filter with bypass relay
1 dB-step electronic atten
F0= 5.1225 ГГц
4 ГГц
ASIC
2Gbyte SDRAM
ASIC
2Gbyte SDRAM
52
Notes: Low Шум Path
Retune IF for different required center frequencies

## Slide 53: Уровень фазовых шумов PXA в сравнении с другими системами
E5500 реальное значение
PSA спецификации
E5052A спецификации
E5500 спец
PXA спецификации
PXA тип.
Notes: 53

## Slide 54
EXTERNAL MIXING SOLUTIONS
Расширение частотного диапазона до 325 ГГц и выше!
M1970V/W 50 - 110 GHz
11970 Series 18 - 110 GHz
VDI > 325 GHz
OML 110 – 325 GHz
Farran 110 – 220 GHz
110 GHz
220 GHz
325 GHz
NEW!
Agilent waveguide harmonic mixers
Third party mixers available for sale as Agilent specials
Contact VDI for custom solution until officially supported by Agilent
Работа PXA c внешними смесителями в полосе > 50ГГц
Notes: Externally mixed measurements have always required extra steps, and some extra care, in terms of setup and verification. In addition, transferring the required conversion loss table to the analyzer can be tedious. The combination of the PXA and Agilent’s new M1970V and M1970W waveguide harmonic mixers improves measurement performance and reliability, along with ease-of-use, in a number ways.
To begin with, the mixer connection is simpler and more reliable, requiring only a USB connection and a single coaxial cable between the analyzer and the mixer. The individual mixer (model and serial number), its frequency range and conversion loss table are identified and downloaded automatically. The LO connection is verified by the mixer’s measurement of the LO input power. The mixer monitors the input LO power, adjusting it to compensate for cable losses and improving measurement accuracy. As a result, amplitude accuracy in the millimeter band improves, with uncertainties dropping to approximately half their previous levels. Phase noise and noise figure performance also improve because the higher LO frequencies available from the PXA allow the use of lower harmonic numbers.
Note the M1970V/W waveguide harmonic mixers are available for order now. Shipment starts in Q4.
M1970V option 001: not-to-exceed reference price: $7934
M1970V option 002: not-to-exceed reference price: $9517
M1970W: not-to-exceed reference price: $8898

## Slide 55: M1970V/W Волноводные гармонические смесители
M1970V/W WAVEGUIDE HARMONIC MIXERS
Новое семейство смесителей
    M1970V Опция 001 (50 to 75 GHz)
    M1970V Опция 002 band (50 to 80 GHz)
    M1970W (75 to 110 GHz)
Основные преимущества SMART-смесителей
Автоматическая коррекция амплитуды и передача поправочных коэффициентов по USB - интерфейсу
Aавтоматическая регулировка уровня сигнала гетеродина для компенсации потерь в кабеле (длиной до 3 м или потерь в 10 дБ)
Автоматическое определение модели и серийного номера смесителя при подключении к анализатору сигналов N9030A PXA
  Автоматическое установка рабочего диапазона частот и номера гармоники гетеродина
  Автоматичсекая регулировка гетеродина
  Авотматический запуск калибровки при изменеии времени и температуры
Улучшенный уровень собственных шумов и TOI
Превосходные потери на преобразование до 25 дБ максимум и погрешность калибровки уровня до 2.2 дБ
Гетеродин/ПЧ SMA коннектор
Волноводный вход
USB коннектор
Notes: Adding intelligence, active elements, and USB control/reporting to an external mixer provides a number of benefits.
The new Agilent smart mixers provide a simple, direct, flexible connection between your signal source (either waveguide or a waveguide-coax adapter) and the PXA signal analyzer. The lower frequency coaxial connection to the analyzer provides location flexibility for the analyzer and a low-loss way to connect to the signal under test.
The smart features of the new mixers make signal connections easier and less prone to error. They also allow external mixers to be automatically identified by model number (and therefore frequency range) and serial number so that their individual conversion loss coefficients can be downloaded and enabled. The conversion loss figures from these mixers are implemented separately from the amplitude correction values used for previous external mixers, and both can be used at the same time.
The result of these features and a higher LO frequency is better accuracy and sensitivity, along with an easier and more reliable external mixing solution.

## Slide 56
Анализаторы сигналов
Системы анализа и демодуляции широкополосных сигналов
Измерители фазовых и амплитудных шумов
Обзор радиоизмерительных приборов и систем Agilent Technologies

## Slide 57
Многоканальный широкополосный измерительный СВЧ приёмник для векторного анализа с полосой до 2ГГц
Notes: I would like to show you today that it is possible to provide a truly wideband and COTS based measuring receiver hardware solution of >1 ГГц bandwidth in a very generic and easily reusable design concept that has low technical and financial risk.
The subject of new wideband measurements techniques and digitiser selection are not discussed in this presentation. (it would take too long!)
© Agilent Technologies, Inc. 2009
57

## Slide 58
© Agilent Technologies, Inc. 2009
58
Что мы предлагали до сегодняшнего дня?
PSA для полосы демодуляции 40МГц и 80МГц
MXA для полосы демодуляции 40МГц
PXA для полосы демодуляции 160МГц
Industry’s first signal analyzer supporting 160-MHz 802.11ac signal
NEW
Notes: © Agilent Technologies, Inc. 2009
58
In the majority of cases the “measurement receivers “ have been spectrum analyser’s or fast digitiser’s, subject to the frequency and bandwidth required, that use software like the 89600A VSA to perform the analysis and information extraction. These have been getting wider in recent years but are still behind the leading wave applications.

## Slide 59: Современное решение для анализа ШПС Полоса анализа 900 МГц с выхода ПЧ анализатора PXA
Сигнал с выхода ПЧ анализатора сигналов оцифровывется в осциллографе серии Infiniium с установленной программой векторного анализа 89600 VSA
Дальнейший анализ радиолокационных сигналов и сигналов связи осущесталяется в VSA
Данное решение вызвано возросшими требованиями по полосе сигнала в обоасти радиолокации и РЭБ
NEW
Notes: To address the widest bandwidth requirements of modern radar and communications systems, Agilent is now introducing a wide band IF output that supports up to 900 MHz of bandwidth. This IF signal can then be digitized by a relatively inexpensive digital oscilloscope, like the Agilent DSO9254A Infiniium-Series. The Infiniium-Series oscilloscopes have the ability to run Agilent’s 89600 vector signal analyzer software internally, which can be used to analyze signal characteristics, such as modulation.

## Slide 60
Analysis of a 900 MHz linear FM chirp by the 89600 VSA software with the PXA wideband IF output
The SAR example shown here is with a carrier frequency at X-Band (10 GHz)
Spectrum
Phase vs. time
Frequency vs. time
Power vs. time
Пример анализа ЛЧМ сигнала с полосой 900МГц в программе 89600
Notes: Here is an example of a radar pulse which has been modulated with a linear FM chirp waveform over 900 MHz BW. In the upper left panel of the display the signal’s spectrum is displayed. Below this the signal’s power versus time is shown. In the upper right panel the signal’s phase verses time is displayed and below this the frequency modulation is displayed; also versus time.
In the case of SAR and other radar systems that use FM chirp waveforms, the slightest deviation from the desired frequency modulated waveform will degrade performance. The Agilent 89600 VSA provides the tools necessary to analyze the performance of radar systems from the DSP through the final RF stages of the transmitter. The new 900 MHz bandwidth capability provided by the PXA extends the analysis tools for the wideband systems to cover operating frequencies up to 50 GHz and beyond.
The 900 MHz bandwidth capabilities just discussed round out a complete solution of wideband signal generation and analysis.
This capability is available now and you can learn more about it in a new application note, located on the A.com PXA product page, under the what’s new section.

## Slide 61
Приложение векторгого анализа 89601A
N9030A
E8267D
Опции 544, 602
РЧ вход
РЧ выход
LAN соединение
Полоса анализа 80 МГц
Векторный генератор сигналов (44 ГГц)
Анализатор спектра
Файл
сигнала
Современные решения для широкополосного анализа, захвата и формирования сигналов в зависимости от их полосы

## Slide 62
Приложение векторгого анализа 89601A
N9030A
РЧ вход
E8267D
Опции 544, 016
00
N8241
РЧ выход
Файл
сигнала
Файл
сигнала
I
Q
Компоненты сигнала
Генератор произвольной формы
Приложение
W2004 или Matlab
Полоса анализа 160 МГц
Анализатор спектра
Векторный генератор сигналов (44 ГГц)

## Slide 63
Приложение
W2004 или Matlab
N9030A
РЧ вход
Приложение векторгого анализа 89601A
DSO9254
РЧ сигнал
Выход ПЧ
E8267D
Опции 544, 016
00
N8241
РЧ выход
I
Q
Компоненты сигнала
Генератор произвольной формы
Файл
сигнала
Полоса анализа 900 МГц
Векторный генератор сигналов (44 ГГц)
Цифровой осциллограф 2.5 ГГц
Анализатор спектра

## Slide 64
Приложение
W2004 или Matlab
РЧ вход
Приложение векторгого анализа 89601B
DSO9254
E8267D
Опции 544, 016
00
M8190
РЧ выход
I
Q
Компоненты сигнала
Генератор сигналов произвольной формы
Файл
сигнала
Полоса анализа 1,5 ГГц
Гетеродин N5183A
Многоканальный преобразователь частоты N5281A
Векторный генератор сигналов (44 ГГц)
Цифровой осциллограф 2.5 ГГц

## Slide 65
Полоса анализа 2 ГГц
Приложение векторгого анализа 89601B
DSOX93204
Приложение
W2004 или Matlab
Цифровой осциллограф 33 ГГц
E8267D
Опции 544, 016
00
M8190
РЧ выход
I
Q
Компоненты сигнала
Генератор сигналов произвольной формы
Векторный генератор сигналов (44 ГГц)
Файл
сигнала
Файл
сигнала
РЧ вход
LAN соединение

## Slide 66
N9030A (44ГГц)
Выход ПЧ
Приложение векторгого анализа 89601A
DSOX93204 (33ГГц)
00
M8190
Генератор сигналов произвольной формы
E8267D
Опции 544, 016
Приложение
W2004 или Matlab
Анализатор спектра
Цифровой осциллограф 33 ГГц
Гетеродин N5183A
Многоканальный преобразователь частоты N5281A (50ГГц)
I
Q
Компоненты сигнала
Векторный генератор сигналов (44 ГГц)
Канал 1
Канал 2
Канал 3
Комбинированное решение
РЧ вход
РЧ выход
Файл
сигнала

## Slide 67
Page 67
Идеология развития X-платформы анализаторов сигналов
stay ready
PXA
CXA
MXA
EXA
с ориентиром на будущее
общие структура и подходы
широчайший набор приложений
stay in sync
arrive ahead

## Slide 68: Запись & Проигрывание РЧ сигналов

## Slide 69: Основная проблема: Современные тестовые системы имеют ограниченный объем памяти
Мониторинг спектра прекращается во время постобработки принятого сигнала
События, длительность которых больше доступной памяти – теряются!
Установки триггера действительны только для одного режима
ADC
DSP
RAM
µP
Display
RF
Input
Если система пропустила сигнал, то он потерян навсегда!
Блок-схема анализатора сигналов
(упрощенная)
Preselect
Down- Convert
Digitize
Store
Process
Continuous Processing
Batch
Processing
Notes: So why can’t designers and operators already perform these long duration recording and playback? The reason is that modern test equipment have limited on-board memory. Up until the blue vertical line (the pink blocks) all of the signals of interest within the instruments capture BW are processed in real-time (assumes fixed LO). However, once the samples fill the memory buffer (RAM) the instrument no longer looks at incoming digital samples as it needs to spend time processing previously recorded samples. In other words, the spectrum analyzer is literally throwing samples away as it post-processes the previous capture. Agilent has made this real-time digital interface available to 3rd party’s like X-COM allowing them to continuously capture these samples for extended periods of time.

## Slide 70: Обзор Решения
Захват
Запись
Stream Digital
I/Q Samples
LVDS
Проигрывание
Analog
Base Band Generation
I
Q
PXA
MXA
EXA
PSG
MXG
ESG
IQC2110
CPG
Data Pack (2-16 TB)
or
or
or
or
Analog
Запись и Проигрывание сигналов в реальном времени с помощью высокоточных векторных анализаторов и генераторов компании Agilent
ТУ
SW Tools Spectro-X
89600B
Анализ

## Slide 71: Стриминг - решение с полосой захвата 100МГц
MXG
Gapless Capture
IF Out
Non-Streaming Playback
I
Q
PXA
PSG
ESG
PXI Chassis
PXI QARB [optional]
or
or
Analog
For Wider Streaming Bandwidths up to 100MHz Use the PXI Digitizer, embedded controller and RAID drive
Victim
SW Tools Spectro-X
89600B
Dataviewer
Signal Studio
IQ Tools
Analyze & Simulate
100MHz BW*
M9036A
embedded
Controller
M9021 PCI interface
M9202A 2GSa/s
Digitizer
JMR 32TB
RAID
M9330A AWG
Notes: Another approach for gapless capture combines an Agilent X-series signal analyzer and PXIe digitizer. This configuration provides 100MHz of recording BW for up to 13 hours with the JMR 32T RAID0 array. Like the previous configuration, users can find signals of interest using Spectro-X and snip out the target signal using Agilent’s DataViewer and analyze with 89600B VSA software. Playback of these captured waveforms is accomplished through the PXI-Q arb and any of the Agilent Vector Signal Generators. Though continuous playback is not available in this configuration, users can use Agilent’s IQ tools to modify waveforms and create waveform sequences for extended playback times.
---------
Capture Long Record => Find signals of interest with Spectro-X or DataViewer => Snip Out the Target Signal using DataViewer => Analyze Signal Data with 89600B => Use IQ Tools to create waveform or waveform sequence to playback on Agilent Source [Non Streaming]
*Above 3.6GHz RF we can support 100MHz streaming at an PXA IF frequency of 500MHz.
*Below 3.6GHz RF we need to offset IF and use lower frequency external clock on Digitizer in order to use PXA IF Out @ 321.4MHz. [Required for lowband path in PXA]
The reduced clock frequency also reduces bandwidth to 86MHz.

## Slide 72: Сколько времени доступно для записи?
Полоса захвата | Частота дискретизации | Время записи (2 TБ) | Время записи (4 TБ) | Время записи (8 TБ)
40 MHz | 200 MB/s | 2.5 hrs | 5 hrs | 10 hrs
20 MHz | 100 MB/s | 5 hrs | 10 hrs | 20 hrs
10 MHz | 50 MB/s | 10 hrs | 20 hrs | 40 hrs
1 MHz | 6.25 MB/s | 80 hrs | 160 hrs | 320 hrs
Airport Radar
WiFi
Tetra
Zigbee
DVB-T
DVB-S
GSM
Области применения
Бесперебойная запись часами и днями
Notes: 72

## Slide 73
Спасибо за внимание!